项目编号：0718-2022

审核员现场审核记录

企业名称:宁波欧达光电有限公司

审核员：                      审核日期：2022年5月30日 - 6月1日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了品质部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问品质部、生产部、技术工艺部、业务部、采购部、办公室相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 品质部生产部技术工艺部 业务部采购部办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，共识别了测量过程35个，一般测量过程27个，重要测量过程7个，关键测量过程1个。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 品质部 生产部 技术工艺部 业务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的OD-CLSC-2022《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及5项质量目标，目标可测量。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，品质部4项质量目标，生产部4项质量目标，办公室3项质量目标，采购部2项质量目标，技术工艺部2项质量目标，业务部1项质量目标，其中业务部质量目标每年由品质部进行检查和统计，其他质量目标和各部门分解目标每月由品质部负责进行检查和统计，符合要求。 | 办公室 生产部 品质部 业务部 技术工艺部 采购部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系OD-CLSC-2022《测量管理体系质量手册》和OD-CLCX-2022《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型》、GB/T 20047.1-2006《光伏组件安全鉴定 第1部分 结构要求》、Q/330205ODA001—2022《单晶硅光伏组件》、Q/330205ODA002-2022《分布式组件》、Q330205ODA003-2022《单晶半片高效组件》等，均为现行有效版本，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品质部生产部技术工艺部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了CLCX08《记录管理程序》，品质部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 抽查：组件玻璃原材料检验报告 名称：组件玻璃，产品规格型号：1651×990×3.2，供应商：彩虹。检验项目：外观、尺寸、弯曲度、机械强度、钢化粒度和膜层硬度等，检验日期2022.3.5，检验员为闫星月，结论：合格。 抽查：组件成品出厂检验报告 名称：组件成品，组件型号：ODA540-36-MH，合同号：ODDLJH2022009，检验项目有外观检验、性能测试（EL测试、湿绝缘测试、耐压测试、功率测试）等，检验日期2022.5.24，检验员为高金瓦；结论：合格。 抽查：第三方检测报告 报告编号：HYJCL202104252；产品名称：地面用晶体硅光伏组件；检验单位：常州华阳检验检测技术有限公司，样品数量1块，检测依据IEC 61215-2：2016《地面用光伏组件—设计鉴定和定型 第2部分：试验程序》、IEC 61730-2:2016《光伏组件安全鉴定—第2部分：试验要求》，检验检测日期2021.4.28,检验检测结果均合格。 | 品质部生产部技术工艺部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了CLCX09《标识管理程序》、CLCX10《测量设备管理程序》、CLCX11《环境管理程序》、CLCX13《计量确认管理程序》、CLCX17《溯源性管理程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有36台套测量设备，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、校验日期、有效日期等；程序中规定品质部为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 抽查：电子天平，规格型号为YP-C3003，出厂编号为3116052，校准日期2021年8月28日，证书编号：XGH202108280280W，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。张贴了计量确认合格标识。 抽查：数显温湿度表，内部管理编号为SJWSD-03，校准日期2021年8月28日，证书编号：XGH202108280092W，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。张贴了计量确认合格标识。 抽查：钢卷尺，规格型号为5m，内部管理编号为0D-GJC-04,校准日期为2022年5月19日，证书编号：XGH202205190344W，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。提供了校准证书，未列入测量设备管理台账管理。不符合6.3.1条款的要求。 抽查：数显卡尺，规格型号为（0～200）㎜，出厂编号为20084999，校准日期为2022年5月19日，证书编号XGH202205190337W，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。提供了校准证书，未列入测量设备管理台账管理。不符合6.3.1条款的要求。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业测量设备的使用环境无特殊要求。 | 品质部生产部技术工艺部 | 次要 不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了CLCX07《软件管理程序》，品质部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《检测软件台帐》，共识别测量软件3套，均按程序文件要求进行了确认。 - 抽查EL测试仪测量软件测试记录表，测量软件编号：OD-T01，确认时间2022年1月4日，确认结果：符合要求。 | 品质部生产部技术工艺部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的CLCX12《外部供方控制程序》规定了采购部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供应商名录》，《供方调查评价表》等，共有96家企业列入合格供方。 抽查其中提供计量校准报告的深圳新广行检测技术有限公司已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L4802，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 业务部采购部办公室 |  |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的CLCX13《计量确认管理程序》，规定了品质部负责对公司计量确认工作实施统一管理，并对执行情况进行监督检查。编制了《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号：0409181022多路温度测试机（0～250）℃测量设备计量确认验证记录表，验证时间2022年5月20日，验证结果：符合要求。验证人：闫星月。 CLCX13《计量确认管理程序》规定了品质部是计量确认实现的归口部门，品质部组织对计量确认实现的全过程的计量验证、检查和监督，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品质部 生产部 技术工艺部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了CLCX15《测量过程设计和实现管理程序》，规定了品质部负责测量过程的监督管理；技术工艺部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求，包括明确的和隐含的要求，转化为可以测量的量，并体现在测量过程设计中。 共识别了测量过程35个，一般测量过程27个，重要测量过程7个，关键测量过程1个。 抽查一个高控的重要测量过程---单晶硅光伏组件绝缘耐压性能测试过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 品质部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。详见附件：单晶硅光伏组件绝缘耐压性能测量过程监视分析表及控制图。 | 品质部 生产部 技术工艺部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的CLCX16《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。抽查了单晶硅光伏组件绝缘耐压性能测试过程测量不确定度评定报告，见附件。 | 品质部生产部技术工艺部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的CLCX02《顾客满意管理程序》，规定品质部负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由业务部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2022年3月，共对7名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为97.7%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2021年共对8家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为93.75%，满意度符合公司目标要求。 | 品质部 业务部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在CLCX19《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。企业内审中开出1份不符合报告，已按文件要求进行了整改已关闭。 | 品质部生产部技术工艺部 业务部采购部办公室 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的CLCX20《纠正和预防措施管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2022年度内审共开出1份不符合报告，已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 品质部生产部技术工艺部 业务部采购部办公室 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 企业无强制检定计量器具。 查企业无定量包装产品；无计量器具生产许可。 | 品质部生产部技术工艺部 业务部采购部办公室 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表、电表的消耗数值。2021年1月份-2021年12月份耗电4806500kW·h，耗水23982t，共标准煤592.77tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业在用4台叉车，都能提供检验报告。抽查设备代码：511010382202017741；检验报告编号：ND-2022-09006,检验日期为2022年4月26日，下次检验日期为2023年4月，检验单位为宁波市特种设备检验研究所，检验结论：合格。查特种设备作业人员叉车司机，持证人：符自来，证件编号：612427199305042913，发证机关为台州市椒江区市场监督管理局，有效期至2025年6月。 公司获得质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书。 | 办公室 | 否 |