[image: image1.jpg]


北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

​​​​编号：0058-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司   审核员：   [image: image2.png]


     审核日期：2022年6月13日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理体系手册》（AL-A0-A008），对计量要求的识别方法进行规定。

各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。抽查炼钢部温度校验仪 出厂编号：CHX20161009  规格型号：checkmate Ⅲ celox 测量温度范围：（50～1700）℃证书编号：DN220035320033，已经东莞市帝恩检测有限公司校准。
	炼钢部、
	不列入



	2. 
	有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？现场抽查1~2测量设备，核对信息是否一致。
测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件规定一致
	6.3.1测量设备


	已在《测量管理体系手册》（AL-A0-A008）对测量设备管理形成文件规定。形成程序文件《测量设备管理程序》（AL-A1-HE05），抽查炼钢部点型气体探测器检定证书：NH:202206912  出厂编号：F12703400001 规格：BS03Ⅱ（扩散式） 有效期：2022.4.14至2023.4.13有效。
抽查炼钢部过程校准器校准证书：DN:220004700058  出厂编号：   规格：FLUKE725 有效期：2022.3.07至2023.3.06有效。
抽查化检验中心、炼钢部与设备保障部（含能源室）现场测量设备及测量设备台账，均处于有效的校准状态，对照计量要求并形成《计量确认记录》，符合要求，详见测量设备溯源抽查表。抽查的设备信息与台账一致。
	炼钢部

	不列入

	3. 
	有无计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致
	7.1计量确认
	已在《测量管理体系手册》（AL-A0-A008）中对计量确认作出了规定。
抽查炼钢部温度校验仪  出厂编号：CHX20161009  规格型号：checkmate Ⅲ celox 测量温度范围：（50～1700）℃证书编号：DN220035320033，处于有效的校准状态，抽查的设备信息与台账一致，计量间隔的设置符合国家对强制检定测量设备的要求、符合具资质第三方检定机构对非国家强制检定测量设备的建议。
	炼钢部
	不列入

	4. 
	是否有测量过程控制程序？ 

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程设计是否进行了有效性确认?测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。
查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录
	7.2.1（测量过程）总则

7.2.2测量过程设计

7.2.3测量过程的实现

7.2.4测量过程的记录
	已在《测量管理体系手册》（AL-A0-A008）中对测量过程的控制作出规定。

抽查炼钢部测量过程钢水温度测试过程的《AOD 在线炉壳温度测量统计记录表》5月18日7#86回，侧吹温度309℃＜360℃，渣线7#86回，温度329℃＜380℃，均符合控制要求。

《炼钢厂转炉冶炼作业标准书》，红外线测温仪 出厂编号：34090000  规格型号：Raynger 3i，制造厂商：Raytek,有效期至2022年6月16日。符合要求

	炼钢部
	不列入

	5. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。
抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性


	已在《测量管理体系手册》（AL-A0-A008）中对溯源性形成规定。

测量设备抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。测量设备外送计量校准/检定机构广东省计量科学研究院 广州计量检测技术研究院、东莞市东莞市帝恩检测有限公司等机构进行校准、检定，符合规定。抽查炼钢部《炼钢部连铸称重系统校正作业标准书》没有非法定单位使用，符合规定。
	炼钢部
	不列入

	6. 
	是否有不合格控制程序
有无不合格测量过程？

如有，是否按规定处理？
有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.1不合格测量管理体系
8.3.2不合格测量过程

8.3.3不合格测量设备
	已对公司的不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备形成了文件规定。形成程序文件《计量不合格控制程序》（AL-A1-HE12）。

暂无不合格测量管理体系。
暂无不合格测量过程。

暂无发现不合格测量设备。
	炼钢部
	不列入

	7. 
	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ 
	计量法制要求
	抽查炼钢部《钢液测温器点检比对记录表》，没有发现非法定单位的使用。
该公司不属于定量包装企业。
	炼钢部
	不列入


 1 / 1

