[image: image1.jpg]\

Y




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编号0058-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 审核员：     [image: image2.png]


      审核日期：2022年06月13日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求导出程序》，对计量要求的识别方法进行规定

各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。
抽查设备保障部金属洛氏硬度过程和成品抗拉强度检测过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程符合要求。
设备保障部已经根据能源管理要求（GB17167的要求）识别本部门能源计量器具的准确度等级。


	设备保障部
	不列入



	2. 
	有无制定质量目标？目标是否可以测量？
是否达到质量目标？
	5.3质量目标
	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4项。包括：1）A类测量设备计量确认合格率100%；2）B类测量设备计量确认率85%；3）关键测量过程受控率100%；4）内部顾客满意度≥85%。设备保障部已经按公司计量目标完成情况进行统计，根据2021－2022年统计数据，计量目标已经完成。
	设备保障部
	不列入

	3. 
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 能力和培训


	公司已制定了2022年度员工培训计划，抽查2022年5月27日至5月28日员工培训记录，培训内容：测量管理体系培训，参训人员15人，培训方式：面授，培训人员考核合格。
	设备保障部
	不列入

	4. 
	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？
	6.3.2 环境
	公司已形成《测量环境管理程序》。
设备保障部已经识别硬度实验室的环境要求为（10-35）℃，≤70%RH。已经配备了温湿度计，已经经过外部校准。
已对实验室开展环境监控，暂无失控情况。
	设备保障部
	不列入


	5. 
	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。
	6.4外部供方
	公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。
设备保障部已经建立《计量外部供方名单》并实施评价。包括东莞帝恩检测有限公司、广东省计量研究院、广州计量检测技术研究院、广州衡创测试技术服务有限公司等机构。已经收集对应的校准、检测资格，评价时间：2022.03;
公司3月18日通过招标公司采购一批测量仪器，并对供应商史泰博（上海）有限公司实施评价。
	设备保障部
	不列入



	6. 
	有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。
测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致
	6.3.1 测量设备
6.2.4 标识
7.1.1（计量确认）总则
7.1.2计量确认间隔

7．1.4计量确认过程记录
8.3.3不合格测量设备
	公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。设备保障部
已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。

抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。

抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求形成《计量要求台账》，已经在测量设备台账中表明验证结果为“合格”，对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。
查设备保障部电子汽车衡（出厂编号058310），由广东省计量科学研究院进行强制检定。符合要求。

近一年来，设备管理部未发现不合格测量设备，《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定;
	设备保障部

	不列入


	7. 
	是否有测量过程控制程序？ 

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程设计是否进行了有效性确认?

测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。
查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录
	7.2 测量过程

7.3.1 测量不确定度

8.3.2不合格测量过程
	已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。
抽查设备保障部成品抗拉强度检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定记录，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程核查记录》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求。具体见《测量过程控制检查表》。符合要求。
没有出现不合格测量过程。
符合要求
	设备保障部
	不列入


	8. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。
抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司已形成《溯源性管理程序》。
测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构深圳达丰等已经纳入供方管理。
	设备保障部

	不列入

	9. 
	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？
	8.2.2 顾客满意
	公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由设备保障部负责收集内部顾客满意度调查。

查2022年1月13日开展内部顾客满意度调查，各部门按照提供评分进行综合评价，满分100分，实得分92.4分，并形成有关报告。

	设备保障部

	不列入

	10. 
	有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？有无预防措施程序？如何采取预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2纠正措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施及持续改进控制程序》。
2021年内审1个不符合项已经纠正制定纠正措施，不符合项已经关闭

暂无预防措施。
	设备保障部


	不列入

	11. 
	检查公司能源消耗统计情况。
是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？
能源计量器具的配备率是否符合要求。
	GB17167-2006
	公司消耗能源包括电、水、LPG、蒸汽。2021年全年总能耗36万吨标煤，属于重点能耗企业。公司进出用能单位配备率100%，主要次级用能单位能源计量器具和主要用能设备的配备率符合GB17167要求，配备的能源计量器具的准确度等级也符合要求。具体见《能源审核情况表》。
	设备保障部 
	不列入


 1 / 1

