**测量设备溯源抽查表**

编号：0041-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江西美达教育设备集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 水分仪 | MDW-001 | YHT01 | ±0.5% | 标准物质U=0.1%，k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2022年5月11日 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | XTBL-001 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块 4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月8日 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | XTBL-002 | 5kg | Ⅲ级 | 砝码 F1等级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月8日 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | MDWQ-002 | 0-25mm | ±4μm | 量块 4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月9日 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | MDWQ-004 | （0.05-0.10）mm | ±0.003mm | 测长仪U=0.3um+0.3×10-6Ln | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月9日 | √ |
| 生产部 | 压力表 | XTBL-005 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 智能数字压力校验仪 0.05级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月8日 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | MDWQ-003 | 3m | ±（0.3+0.2L）mm  | 标准钢卷尺Ⅰ级金属线纹尺 三等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月8日 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。测量设备由质检部负责溯源。校准/检定证书由质检部保存。根据抽查7份证书情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年 06 月 02 日 审核员签字： 部门代表签字： |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。