附1：

DN15水表示值误差检验过程不确定评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：JJG162-2019《饮用冷水水表》

1.2、环境条件：温度（5-35）℃，湿度小于93%RH

1.3、测量设备：质量法水表检定装置，测量范围为（0.016-6.3）m³/h,最大允许误差为±0.2%

1.4、被测对象：Q3=2.5mm3/h,示值误差±2%

1.5、测量过程：将水表按照要求安装在检定装置上，按照JJG162-2019《饮用冷水水表》的要求操作并记录检验数据。

2、数学模型

ΔL=L

式中：ΔL－为被测水表的示值误差

L－为示值误差的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

做A类评定测量：在质量法水表检定装置正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测水表连续测量10次，得到10个数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L%读数值 | 0.81 | 0.82 | 0.56 | 0.93 | 0.87 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.36 | 0.56 |
| L% | 0.713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验标准差：s=Lk−L2n-1=0.175%

被测量估计值L标准不确定度分量u1（L为1组数据的平均值，取n=1）

则标准不确定度分量：u1=sn=0.175%1=0.175%

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2的评定

查质量法水表检定装置的检定证书，出具的最大允许误差±0.2%，按照均匀分布，半宽a=0.2%,取k=,则由设备引入的标准不确定分量为：

u2=ak=0.2%3=0.12%

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总如下表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.175% |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.12% |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.175%2+0.12%2=0.21%

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得U＝ kuc＝2×0.21%＝0.42%

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.42%  k = 2

评定：雷美香                      审核：陈世福