附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | DN15水表示值误差检验过程 | 测量过程规范编号 |  | STK-CLGF-2022-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 智能制造部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为20210951,测量范围为（0.016-6.3）m³/h的质量法水表检定装置，最大允许误差±0.2%， 2、测量方法：JJG162-2019《饮用冷水水表》 3、环境条件：温度（5-35）℃，湿度小于93%RH 4、测量软件；水表检定装置软件 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查出厂编号为20210951的质量法水表检定装置的检定证书，检定日期：2022年4月7日，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2022年4月9日，用出厂编号为20210951的质量法水表检定装置对水表的示值误差进行检验，取5次测量的平均值为Y1=0.682% （2）2022年 6月7日，用出厂编号为20210951的质量法水表检定装置对水表的示值误差进行检验，取5次测量的平均值为 Y2=0.790% 测量过程的扩展不确定度U=0.42%，k=2 测量过程的有效性按下式计算： En= Y1−Y22U=0.18＜1，则此测量过程有效。 确认人员：雷美香 日期：2022年6月7日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |