项目编号：0759-2022

审核员现场审核记录

公司名称: 杭州斯塔克智慧水务有限公司

审核员：                       审核日期： 2022年06月09日下午-10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的人事部为测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制，策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并组织测量管理体系内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。已在公司体系文件中明确规定了总经理的7项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--人事部的15项计量职能；智能制造部的15项计量职能。 询问智能制造部、采购部、销售部、品质部、研发部、人事部的相关人员，基本清楚本部门计量职能；生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 智能制造部 采购部 销售部 品质部 研发部 人事部 | 否 |
| 2 | 公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了8个测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 智能制造部 销售部 人事部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《质量目标管理程序》，规定了公司的测量管理体系质量方针6项、计量工作质量目标4项。 公司质量目标已分解到各部门，人事部负责对公司计量方针实施情况及质量目标完成情况进行统计和总结。查：2022年度测量管理体系质量目标实施情况统计表（第1季度），STKCL-JL-2213 ZHSWCL-JL-2113,有具体指标测量，均达标，符合要求。 | 人事部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查测量管理体系培训计划、签到表STKCL-JL-221、考评表STKCL-JL-2216，培训内容GB/T19022-2003中条款的理解，考试形式为笔试，抽查智能制造部董娟娟，笔试成绩95分。 | 人事部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 公司编制的20个测量管理体系程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查企业在用标准清单，共7个；抽查JJG-162-2019《水表检定规程》，现行有效、受控。 | 智能制造部 | 否 |
| 6 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 公司建立了STKCL-CX07-2022《软件管理程序》。智能制造部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定，对各单位软件管理的情况实施监督检查。 公司现有测量软件2个，分别为水表检定装置软件、CJ/T188Tool软件。 查：水表检定装置软件确认记录，确认人：雷美香，确认日期：2022年3月12日，确认结果均符合。符合要求。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 7 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 公司编制了STKCL-CX08-2022 《记录管理程序》。记录保存期限3年。 查：首件确认记录 产品类别：水表，生产工单号：SO#-20220303-0002 ，产品表号：912203200001-00003，产品型号：STK-LXSG-20，其中表头组装确认内容11项，均符合要求，作业员：王玉荣，品质确认：雷美香，2022年3月3日。 查：IPQC巡检记录 产品名称：光电直读冷水表，规格型号为：LXSG20（W-N-Fe-HS-M）， 工序从程序烧录到包装，工10个过程，有检验项目、检查标准，判定结果均合格，审核：雷美香，2022年5月17日。 查：成品检验记录 产品名称：光电直读冷水表，规格型号：STK-LXSG-15工单号：So#-20220208-0001，生产数量300个，抽检30个，检验项目分别为：外观、标识、性能、包装、配件，有具体的检验标准，检验员：雷美香，检验日期：2022年3月3日，判定结果均合格。 查：计量器具型式评价报告（光电直读智能远传冷水水表），新型号：LXSG-15, LXSG-20, LXSG-25, LXSG-32, 报告编号LLX-20220200298,承担型式评价的技术机构：浙江省计量科学研究院，2022年3月15日。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了智能制造部是测量设备的归口管理部门，负责测量设备的入库验证、电子文件总台帐的建立登记、编号、发放、流转、更新；智能制造部负责委外周期检定（检定/校准）并对证书进行管理。 查《测量设备管理台账》共13台测量设备，按照分类建账管理。公司编制了《溯源性管理程序》进行溯源。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：智能制造部在用的质量法水表检定装置，规格型号为LCS15-25，编号为20210951，检定日期：2022年04月07日，证书编号：LL-20220400041，检定单位：浙江省计量科学研究院。有计量确认合格标识。 抽查：研发部在用的防静电测试仪，，规格型号为SL-30，编号为STK006，校准日期：2022年04月19日，证书编号：GC22043618F06，校准单位：深圳广测检测技术有限公司。有计量确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》。 查：生产过程在用的游标卡尺，规格型号为（0-150）mm，编号为STK004，2022年04月09日经深圳广测检测技术有限公司校准，合格，证书编号为：GC22043618F04。但未按要求张贴计量确认状态标识；不符合GB/T19022-2003标准6.2.4 条款的要求。 该公司测量设备的使用环境满足要求。 | 智能制造部 品质部 | 次要 不符合项02 |
| 9 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了STKCL-CX12-2021《外部供方管理程序》文件。规定了测量设备及原材辅料供方的评价、选择、确定。规定了外委检定/校准机构的选择、确定、评价。 查：检定/校准合格供方台账，ZHSWCL-JL-2132,共2家。测量设备均送检至浙江省计量科学研究院、深圳广测检测技术有限公司进行检定/校准，已评价，满足要求。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 公司编制了《计量确认管理程序》、《测量设备管理程序》，智能制造部是计量确认实现的归口管理部门，负责组织对计量确认实现的全过程的计量验证、检查和监督。 公司的测量过程有：DN15水表示值误差检验过程、DN20水表示值误差检验过程、电池电压检验过程等8个测量过程，均有识别。抽查关键测量过程：DN15水表示值误差检验过程，配备的质量法水表检定装置，编号为20210951，于2022年4月7日经有资质的浙江省计量科学研究院检定，在有效期内，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司对测量过程进行了识别，采用《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，信息量全，公司识别了8项测量过程，分为重要测量过程和关键测量过程，其中2个关键测量过程、5个重要测量过程和1个一般测量过程。 公司编制了《测量管理体系审核和监视管理程序》，智能制造部对计量确认过程的监视进行策划，识别监视项目和监视点，确定监视方法。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了DN15水表示值误差检验过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 13 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备均送至有资质的浙江省计量科学研究院、深圳广测检测技术有限公司进行校准，溯源到SI单位标准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 公司编制了《顾客满意管理程序》，通过对顾客满意度的信息收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 公司编制了《顾客满意度调查计划》查：《测量管理体系内部顾客满意度调查表》，编号：STKCL-JL-2221，信息全面。 查：《顾客满意度调查工作报告》，发出内部调查问卷6份，外部调查问卷4份，全部收回，其中内部顾客满意度为97.5%，外部顾客满意度96.0%，满足要求。 | 采购部 销售部 人事部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《纠正和预防措施管理程序》，人事部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。有个别法定计量单位书写不规范，如”MPa”写成“MPA”、 Nm 写成“NM”,已和企业相关人员进行沟通，及时整改 公司有两台强制检定计量器具，名称均是质量法水表检定装置，2022年4月7日经浙江省计量科学研究院检定，合格。公司无定量包装产品。 | 智能制造部 品质部 | 否 |
| 18 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：光电智能冷水水表的购销合同，签订时间2022年01月12日，合同编号STK销字20220112-，CRM 编号SO#-20220112-0002。 合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述；合同中包装标准也做了详细说明；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。 | 销售部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司租赁园区场地，主要耗能为电和水，每个月电耗由供电、供水部门提供的数据。自2021年06月至2021年12月，用电47460 kWh，用水403t,在7个月内耗能折合5.87 t标煤，不是重点耗能企业。 | 人事部 | 否 |