项目编号：0766-2022

审核员远程审核记录（二）

企业名称: 六安新兴塑管有限公司

审核员：

审核日期：2022年6月13日上午至2022年6月14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了XXSG/CLSC-2021《测量管理体系手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问质量管理部李益民、生产部王要飞、仓储部赵学、销售部刘燕等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了XXSG/CLCX-02-2021《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。抽查“聚乙烯管材(件）（PE）壁厚尺寸测量”的《计量要求导出和计量验证记录表》，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，2022年内部顾客满意度为98%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了XXSG/CLCX-03-2021《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系手册》中规定了6项有具体指标，可测量的质量目标，包括： “a.在用关键测量设备送检率100%;b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%”，查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》已分解到生产部、研发部、仓储部。符合要求。 查生产部、研发部、仓储部《测量管理体系目标完成情况统计表》3份，各部门统计了2021年度11月-2022年度5月的质量目标完成情况，均已完成目标值。符合要求。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了XXSG/CLCX-06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质量管理部执行的标准CJT 358-2019 《非开挖铺设用该密度聚乙烯排水管》、GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE)管道系统 第2部分 管材》等，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 质量管理部 研发部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了XXSG/CLCX-07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件台账》，共有“万能试验机软件、维卡软化点温度测定仪软件”3个检测软件。查《检测软件定性考核评定表》、《检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》各1份，2021年12月15日已对所有的检测软件进行确认、检查、评定。符合要求。 | 质量管理部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了XXSG/CLCX-08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为5年。 查《焊管检验记录表》，查检验项目包括材质、产品规格、焊缝形态、焊接工艺参数等；查《成品检验记录表》，查检验项目有11项，包括长度、厚度、外径、焊道、穿孔、亮度、砂眼、刮痕等，均有记录时间、检验依据、检验人员、审核人员等信息均有描述。符合要求。 | 质量管理部 生产部 研发部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了XXSG/CLCX-09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查质量管理部出厂编号为160428的“电子万能试验机”；编号为201710243的“炭黑含量测试仪”，校准日期均为2021年10月13日，粘贴计量确认状态标识。符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了XXSG/CLCX-10-2021 《测量设备管理程序》、XXSG/CLCX-13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《监测设备台账》，共有25台测量设备纳入了测量管理体系管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“深圳市中测计量检测技术有限公司”出具的校准证书3份，被校准测量设备：管理编号为160428的万能试验机，校准日期为2021年10月13日、管理编号为160339的π尺，校准日期为2021年10月19日；管理编号为XXSG-WK-01的维卡软化点温度测定仪，校准日期为2022年5月7日,与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。 查由“六安市计量测试研究所”出具的检定证书2份，被检定的测量设备为：管理编号为JG04653的带表游标卡尺，检定日期为2021年7月30日；管理编号为G20217953的数显卡尺，检定日期为2022年3月25日，证书及机构资质符合要求。 查由“深圳广测检测技术有限公司”出具的校准证书1份，管理编号为2021101801的落槌冲击试验机，校准日期为2021年11月6日，证书及机构资质符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 | 否 |
| 9 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了XXSG/CLCX-11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查质量管理部2022年5月的“温度湿度记录表”1份，环境条件满足要求。 | 生产部 仓储部 | 否 |
| 10 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了XXSG/CLCX-15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 查《测量过程及控制一览表》1份，包括测量过程共33个，重要测量过程15个，一般过程16个，2个关键测量过程，对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理，符合要求。 | 研发部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了XXSG/CLCX-14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了XXSG/CLCX-10-2021《测量设备管理程序》、XXSG/CLCX-13-2021《计量确认管理程序》、XXSG/CLCX-14-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了XXSG/CLCX-13-2021 《计量确认管理程序》。查《测量过程及控制一览表》，企业已识别出测量过程共33个，重要测量过程15个，一般过程16个，2个关键测量过程为“聚丙烯管材（MPP）维卡软化温度测量过程”、 “聚乙烯管材(件）（PE）壁厚尺寸测量”。对关键测量过程均导出了计量要求。 查关键测量过程“聚乙烯管材(件）（PE）壁厚尺寸测量”的《计量要求导出和验证记录表》，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。查“聚乙烯管材(件）（PE）壁厚尺寸测量”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确。 查《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量要求导出和计量验证记录表》，关键测量过程名称为“聚乙烯管材(件）（PE）壁厚尺寸测量”，测量设备为“数显卡尺”，被测参数要求为“壁厚尺寸：2.80+0.4mm”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 | 生产部 研发部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了XXSG/CLCX-16-2021 《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。 重点抽查了《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程不确定评定报告》，符合要求。见附1。 | 研发部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 查企业《测量设备台账》，共有25台测量设备，无强制检定测量设备，均委外检定校准。检定校准服务机构3家为“深圳市中测计量检测技术有限公司”、“六安市计量测试研究所”、“深圳广测检测技术有限公司”。抽查6台测量设备，均溯源到SI单位。符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了XXSG/CLCX-02-2021 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出顾客满意度调查表6份，回收6份，顾客满意度为98%，达到96%的目标。符合要求。 | 销售部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了XXSG/CLCX-18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 查“聚乙烯管材(件）（PE）壁厚尺寸测量”过程《测量过程控制监视分析表及控制图》，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。见附件2。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了XXSG/CLCX-19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业当前无不合格测量设备和不合格测量过程。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了XXSG/CLCX-20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。 查2022年度《测量管理体系内审不符合项整改计划》、2022年度《测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定了纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《企业标准》4份、《出厂检验报告》2份等，相关文件及质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 | 研发部 生产部 仓储部 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 2021年全年用水4033.7吨，用电918220度，共计折合113.2吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |