项目编号：0777-2022

审核员审核记录

企业名称：河北翔尔仪表科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年06月11日上午～2022年06月12日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了HBXE-MMSSC-2021《测量管理体系手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问办公室宋新广、质量部的吴方宁、技术部的董玉兵、销售部的檀运伟等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 办公室 质量部 技术部 销售部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了 HBXE-CXWJ-06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部执行的标准JJG162-2019《饮用冷水水表》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了 HBXE/CXWJ-07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 企业暂无测量软件。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了HBXE/CXWJ-08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限为三年到六年。 查质量部2022年6月编号为HBXE-JL01的“温湿度记录表”， 检验设备为：津制01100318号 温湿度表；依据JJG162-2019 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了 HBXE-CXWJ-09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。 查质量部，出厂编号为0236的水表校验装置，校准日期：2022年6月9日，已进行计量确认，粘贴了计量确认状态的标识。符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了HBXE-CXWJ-10-2021《测量设备管理程序》、HBXE-CXWJ-13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，有测量设备9台，纳入了测量管理体系实施管理，没有强检测量设备。 查由“广州精衡检测科技有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称：游标卡尺，型号规格 ：（0～200）mm，校准日期：2022年6月9日,证书编号：HA2A4GD11186429,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了 HBXE/CXWJ-11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 经询问，公司的检测工作对检测环境有温湿度要求，也配备了温湿度表对检测环境进行监控和记录，环境符合标准要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了HBXE-CXWJ-15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量要求导出和计量验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对测量过程按照关键、重要实施了分类管理。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了HBXE-CXWJ-14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检 定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原 则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了HBXE-CXWJ-10-2021《测量设备管理程序》、HBXE-CXWJ-13-2021《计量确认管理程序》、HBXE-CXWJ-14-2021《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了HBXE-CXWJ-13-2021《计量确认管理程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了7个测量过程，其中2个关键测量过程，5个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“DN15冷水水表外壳长度测量”要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了HBXE-CXWJ-16-2021《测量不确定度管理控制程序》，规定了对测量不确定度的分析、评定方法。 查关键测量过程DN15冷水水表外壳长度测量过程不确定度评定情况，评定方法符合要 求。 见附1《 DN15冷水水表外壳长度测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委外送检到1家机构为：“广东精衡检测科技有限公司”，其机构注册号为：CNAS L4487； 查出厂编号为0236 ,型号为LS-3B的水表校验装置，委托到“广东精衡检测科技有限公司”进行校准，校准日期：2021年6月6日。已溯源到SI单位标准，符合要求。 查质量部，未提供出检验室的编号为01100318的温湿度表的校准证书，经现场确认未送检，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性的要求。 | 质量部 | 不符合02 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了HBXE-CXWJ-02-2021《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业通过发出顾客满意度调查表来收集信息，来证明是否满足顾客的测量要求。并于2022年5月份开展了外部顾客满意度调查工作，共发出顾客满意度调查表4份，共收回4份，顾客满意度调查结果为96%。2022年4月份开展了内部顾客满意度调查，发出调查表6份，共收回6份，顾客满意度调查结果为97.0%。达到企业的要求。 | 办公室 销售部 | 否 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了HBXE-CXWJ-18-2021《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。抽查DN15水表示值误差检验过程的监视结果见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了 HBXE-CXWJ-19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2022年3月10日-11日内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了 HBXE-CXWJ-20-2021《改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查HBXECL-JL-2205《测量管理体系内审不符合项整改计划》和HBXECL-JL-2206《测量管理体系内审不符合项整改报告》，企业已对在内审时发现的1个不符合项进行了原因分析、完成整改，不符合项关闭。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电。2022年1月~5月，用水75立方，用电2432kWh。共计折合0.305吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |