目编号：0048-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：江苏天瑞仪器股份有限公司

审核员：_______________

审核日期： 2022年6月17日 上午至2022年6月18日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2021年度外部顾客满意度调查表共发放8份，外部顾客满意度为100分。均已达到目标值。 企业共识别出了78个测量过程、10个重要测量过程、“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”、“气体流量准确度测量过程” 2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 | 管理层 环保事业部 人力资源部 营销中心 采购部 品管部 生产部 研发公用平台 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了3项质量目标。 查《测量管理目标考核》，查环保事业部分解了7项质量目标、人力资源部分解了2项、生产部分解了7项、营销中心分解了2项、采购部分解了4项、品管部分解了8项、研发公用平台分解了2项等，质量目标均已分解到7个部门。 查《公司计量工作质量目标完成统计表》各2份，企业对2021年1月-2022年5质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 环保事业部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年5月28日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。输入内容包括：1)审核结果，包括内审与外审的结果； 2)顾客反馈，包括顾客投诉及顾客满意信息； 3) 预防和纠正措施的状况； 4) 以往管理评审的跟踪措施； 5) 可能影响管理体系的变更； 6) 重大市场质量问题（如安全质量事故、召回等）； 7) 测量体系目标完成情况；8) 改进的建议。评审的内容覆盖了测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了加强测量过程识别控制等方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 环保事业部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有34台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号B916543833的电子天平，校准日期：2021年8月3日，有计量确认标识，与证书相符。 查出厂编号17525108,型号规格为（0-200）mm的带表卡尺，校准日期：2022年05月10日；查出厂编号为190316的气体流量计，检定日期：2022年3月10日。测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，符合要求。检定校准机构为 “昆山市计量检测中心”。签章资质有效。符合要求。 抽查6份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查《环境监视记录》，已记录2022年6月的温度湿度情况。测量设备使用环境条件满足要求。 查出厂编号为V22U14806的自动影像测量仪，校准日期为2021年06月03日，查测量设备台账中规定周期间隔为12月，该设备为到期未送检。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准条款号： “7.3.2溯源性”的要求。 | 生产部 品管部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业本年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查原材料《2021年供应商台账》，均对合格供方进行登记，查《供应商考核评分表》2份，企业已进行定期审核并分类评价。符合要求。 查《2022年度合格供方台账》1份和《测量设备供方资质能力评价表》5份，已对安规测试仪、数字万用表、气体流量计、带表卡尺、温湿度计等主要供方进行持续评价。 查《2022年度合格供方台账》，检定校准服务供方“昆山市计量检测中心”。抽查《检定校准服务供方资质及能力评价表》1份，企业已对检定校准机构“昆山市计量检测中心”的资质和能力及服务质量完成了审核评价。 | 品管部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查关键测量过程“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”，被测参数要求“泄漏电流≤5mA”，测量过程识别依据的文件为Q/TR-SIP-HB-013-A2《水质在线分析仪检验规程》。查配备的安规测量仪，出厂编号GER183187,校准日期：2022年4月1日。符合要求。 查关键测量过程“气体流量准确度测量过程”，被测参数要求“流量≤5%”。查配备的试验的气体流量计，出厂编号190316，校准日期：2022年3月10日。符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次新增关键测量过程1个为“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”。企业共识别出了78个测量过程、10个重要测量过程、“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”、“气体流量准确度测量过程”等2个关键测量过程。均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了新增的关键测量过程“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《水质在线分析仪泄漏电流检测过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 查 “水质在线分析仪出厂检验记录”，检测日期2022年6月12日，有测试项目、有设备编号、有检验员签字、有结果判定、有检验依据。符合要求。 | 研发公用平台 生产部 品管部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《水质在线分析仪泄漏电流检测过程不确定度评定报告》。 | 研发公用平台 品管部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年5月19日-20日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业7个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年5月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 环保事业部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“水质在线分析仪泄漏电流检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 环保事业部 品管部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：检查环保事业部的生产车间使用的标准物质（标准气体），未按照测量设备的管理要求，建立《标准物质台帐》，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1测量设备的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 环保事业部 人力资源部 生产部 采购部 研发公用平台 营销中心 品管部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2022年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。已分析原因并完成整改。 企业对内审中发现的1项不符合项为“6.2.4标识”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年5月26关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 环保事业部 人力资源部 生产部 营销中心 研发公用平台 采购部 品管部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业强制检定设备共2件。查编号18059980压力表，检定日期均为2022年3月28日，有效日期为2022年9月27日，检定机构为“昆山市计量检测中心”。符合要求。 查Q/TR-SIP-HB-013-A2《水质在线分析仪检验规程》、《检验记录》、《物料检验报告》、《流水线检验单》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 环保事业部 研发公用平台 品管部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 环保事业部 营销中心 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2021年能耗为：电：2050000kW/h；水：33000吨,共消耗254.7吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售及运维服务 | 查营销中心提供的2021年《合同台账》1份，查《昆山市周庄琨澄水质净化有限公司项目改造合同》和《昆山市锦溪污水处理有限公司项目改造维合同》各1份，查《合同审核记录》各2份，已进行审核。查《生产计划下发记录》2份、《产品销售计划表》和《发货单》各2份，已进行识别并完成发货。销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。 查天瑞运维管理平台导出的《2021年度运维服务信息记录表》，2021年共提供产品运维服务7592次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 营销中心 | 否 |