项目编号：0781-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏容汇通用锂业股份有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年 07月07 日 ~ 7月08 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 品质管理部负责计量设备周期校准。分析中心负责原材料、产品中间过程、产成品检验，品质管部经理（李耀南）等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质管理部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度测量目标及措施计划”，文件号：JS/QMS-0152-A,有部门测量目标考核表，内有测量目标、实施情况、指标统计、达成评价及应对措施等，有公司测量目标评价表。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见作业性文件一套，内含JS/QMS-01BS04-B《碳酸锂生产检验计划》，都有修订记录，盖有受控章现行有效。计量单位使用正确。 |  | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了全公司所有软件，建立了“测量软件管理台帐”，共12个测量软件，分别有测试日期，测试周期，其中10个软件在设备校准时同步进行，余下2个软件有验证记录，方法是通过软件测试后与标准图库进行比对。 | 品质管理部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1：原材料检测报告，2022年5月，“原材料分析报告单”一沓，样品批号、分析结果、判定结果齐全，产品主要是硫酸、矿、重钙、纯碱等成分分析。 记录2：中间品检测报告，2022年6月，产品名称“碳酸锂生产中间控制分析报告单”一沓，有各工序测量数据。 记录3：成品检测报告，提供了3份2022年7月报告，产品名称“电池级碳酸锂分析报告单”，根据产品物征分析项目、分析结果及判定结果都有。 记录4：产品质检证书，产品名称电池级碳酸锂、执行标准YS/T582-2013、产品等级一级品、生产日期2022年1月4日、有效日期2023年1月3日，分析项目、分析结果、分析方法，检验结论合格。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系管理。 企业编制了《测量设备台账》共324件，企业编制了《标准物质一览表》主要的标准物质全部列入，信息齐全，标准物质或标准溶液管理很规范。 查见分析中心(中控室)内有一台编号S2021003069的分析天平，有效期至2022年3月14日，仪器开机在使用中，进一步确认发现此设备已走报废流程，未能及时撤出现场，不符合标准6.3.1条款。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 有02 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备台帐共有441台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类20台（包括强制检定10台、标准物质5件、标准溶液117件，）、B类126台、C类178台。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。 企业未建立最高计量标准装置，常用玻璃仪器由企业自校，其他测量设备送南通市海门区综合检验检测中心和南通市计量检定测试等第三方检定/校准机构进行检定或校准。 现场标识、台账信息和证书一致。分析中心、中控室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“合格测量供方清单”，设备供应商33个，服务供应商6个，提供了测量供方评价记录表11份。 | 品质管理部、销售部 | 无 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见“测量过程控制一览表”共141个测量过程，高控过程9个，重要过程16个，一般过程116个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。 重点查了高控“碳酸锂中钠含量的测量过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了141个测量过程，9个高度控制过程，16个重要测量过程，116个一般测量过程。 重点抽查了关键测量过程“碳酸锂中钠含量的测量过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“碳酸锂中钠含量的测量过程”、“碳酸锂定量包装”关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心 | 无 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部提供了5份“外部测量满意度调查表”，4份“内部测量满意度调查表”，1份测量满意度分析表，结果满意。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。 | 品质管理部、技术部、研发部 分析中心、制造一部、制造二部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、天然气、水、蒸汽，2021年全年共消耗1.69万吨标准煤。 是重点耗能企业。 | 安全环保部 | 无 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具一览表》，及网络图，共配备电能表19台件，水表3个，天燃气气表4个，蒸汽表8个， 进出用能单位应配 5台（件），实配5台（件）；进出主要次级用能单位应配14台（件），实配14 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 12台（件），实配 12台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为FLJT001（罗茨流量计）等测量设备2021年03月24日经南通市计量检定测试所检定合格，有效期3年，准确度等级1.0级,查进出次级用能单位编号为FSM007（涡街流量计）等测量设备于2022年03月11日检定，准确度等级1.5级，查重点耗能设备编号为DB0007（三相多功能电力仪表），2022年03月21日检定，准确度等级0.5级，满足要求，配备率满足要求。 | 安全环保部 | 无 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源计量数据在生产日报中每天都有统计，通过人工计数然后上报，测量数据都来自于测量设备电能表（电力仪表）、水表、天燃气表（气体腰轮流量计）、蒸汽表（涡街流量计）。 | 安全环保部 | 无 |
| 19 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查电池级碳酸锂产品的销售合同，合同编号DS-A-220509-330，签订时间2022年05月09日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 品质管理部、采购物流部、销售部 | 无 |
| 20 | 安全环保管理 |  | 江苏省海门市三厂工业园区青龙化工园大庆路42号，“三废检测报告”由第三方江苏国创检测技术有限公司检测，证书编号JSGC-CX-34-JL09（2018）号，报告日期2021年12月20日。 “雷击防护装置”检测单位江苏菩安防雷检测有限公司，报告编号PALJ【2022】-0301-009，检测日期2022.03.01，有效期为2022.08.31，检测结果符合。 “工作场所有害因素”检测单位江苏安泰安全技术有限公司，报告编号安泰检字（2021）第0447A，检测日期2021年12月15日。 企业的特种设备共有91台，含叉车、固定压力容器、搪玻璃反应釜、油冷却器、天然气管道、余热锅炉，均在有效期内使用。 抽查一台型号CPCD30,编号G5AFD0750的叉车，检验日期2022年04月07日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年4月。 检查了工业管道定期检验报告，检验日期2022年01月28日，有效期为5年，检定单位江苏省特种设备安全监督检验研究院。 | 安全环保部 | 无 |