轮轴基体硬度测量过程结果的不确定度评定

测量过程：轮轴基体硬度

测量方法：依据《布氏硬度计操作规程》对样件进行测量

测量设备：布氏硬度计，最大允许误差：±2%H  (H-测量值)

建立数学模型

y=x

式中：y为被测样件的布氏硬度；x为布氏硬度计读数。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

使用布氏硬度计对样件重复测量5次，其数据结果如下：272；265；262；271；269；平均值为：267.8HBW

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=8.31HBW

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=3.71HBW

2.布氏硬度计允许误差引入不确定度u2

布氏硬度计的最大示值误差为±5.9HBW，按均匀分布，包含因子k=3，所以

u2=5.9/3=3.41HBW

二．合成标准不确定度的计算:

=u12+u22=5.04HBW

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:U=k×=2×5.04 =10.1HBW，k=2

四．结果报告

Y=y±U(y)=(267.8±10.1)HBWk=2