项目编号：0118-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州徐工矿业机械有限公司

审 核 员：                                   审核日期：2022年07月02 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场6台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认合格标识，标识清晰，所有测量设备由徐州市计量检验检测中心、江苏省测绘仪器计量中心等检定／校准，符合要求。 查；装配分厂扭力扳手，出厂编号：087390H，证书编号22LX918091044，检定日期：2021.03.24，有效期至：2023.03.23； 查：装配厂扭矩传感器，出厂编号709215M 证书编号：22LX818054441，校准日期：2022.04.20; 查：质量保证部磁粉探伤仪，编号MP7855，证书编号：21LX9180538186校准日期：2021.11.02； 查：质量保证部洛氏硬度计，编号：21SSHR106002,证书编号：22LX818056030,检定日期：2022.04.20，有效日期：2023.04.19 查: 结构分厂焊接检验尺，编号：LC33-019,校准日期：2021.10.27,证书编号21CD918058551； 查: 结构分厂全站仪，出厂编号：H215934,检定证书编号：JD2021806701,检定日期：2021.12.09，有效期：2022.12.08 查：结构分厂可燃气体报警器，编号：20663,证书编号22KJ818026440，检定日期：2022.05.17，有效期2023.05.16 查《测量设备台账》，共1699台件测量设备，强检测量设备39台件，安全、贸易结算。现场所查测量设备有标识，环境满足要求。测量设备信息和台账一致。 符合标准要求。 | 质量保证部 装配分厂 结构分厂 | 否 |

| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有104个测量过程，36个重要测量过程，2022年新增2个重要测量过程：《举升油缸支座軸头硬度检测过程》和《内齿圈齿轮跨棒距检测过程》。 《举升油缸支座軸头硬度检测过程》配备的测量设备洛氏硬度计，型号：THRP-150D，检定日期：2022年04月20日，并验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备 | 质量保证部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，新增2个重要测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，重要测量过程《举升油缸支座軸头硬度检测过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图，控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件 | 质量保证部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》。查《举升油缸支座軸头硬度检测过程》对测量设备洛氏硬度计的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质量保证部 | 否 |