电子汽车衡秤重的测量不确定度评定

1、概述： 1.1、测量依据：JJG 539-97《数字指示秤检定规程》。 1.2、环境条件：常温 1.3、测量标准：电子汽车衡。 1.4、测量方法：采用检衡车在衡体上读取示值。 1.5、评定结果使用：符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本不确定度评定结果。 2、数学模型：δ=P被-P标 式中：P被——被检检衡车的示值。 P标——约定标准真值。 3、输入量的标准不确定度评定： 3.1、评定各个不确定度分量列表1如下： 序号; 不确定度来源; 类 别; 可否忽略. 1; 温度的影响; B类; 可忽略. 2; 电子汽车衡仪表示值的不确定度对测量结果带来的影响; B类; 可忽略. 3; 电子汽车衡的不确定度输入量; B类; 否. 4; 输入量P被的标准差U（P被）; A类; 否. 3.2、输入量的标准不确定度U（P被）的评定： 输入量P被的标准不确定度的来源主要是被检检衡车的测量不重复性，可通过连续测量得到测量列，采用A类方法评定，对检衡车80 t做10次重复测量所得的数据如表2所示： 表2测量列 次数; 1; 2; 3; 4; 5. 实测值（t）; 80.02; 80.02; 80.00; 79.98; 79.98. 次数; 6; 7; 8; 9; 10. 实测值（t）; 79.99; 79.97; 80.02; 80.00; 80.00. 其平均值：P被=79.998 t，单次标准差： U（P被）=n=1n(pi−p)210−1=0.0181 t 3.3、电子汽车衡的不确定度输入量的标准不确定度的评定： 我公司的电子汽车衡的准确度等级是3级，而且区间内分布属均匀分布，包含因子为3可按B类评定： α=0.02 t U（P标）=α/K=0.02/3=0.0115 t 估计：△U（P标1）/△U（P标2）=0.1 4、合成标准不确定度评定： 4.1、灵敏系数：C1=Зδ/ЗP被=1 C2=Зδ/ЗP标=-1 式中的C1 、C2为偏导数 4.2、标准不确定度一览表如表3所示： 表3标准不确定度 分量; 来源; U（Xi）; Ci; ¦Ci¦×U（Xi）; νi. U（P被）; 重复性; 0.0181 t; 1; 0.0181 t; 9. U（P标）; 0.0115 t; -1; 0.0115 t; 50. U（P标1）; 0.025 t; 50. U（P标2）; 0.025 t; 50. 4.3、合成标准不确定度计算： 因Xi彼此独立，所以合成不确定度为： Uc={[¦C1¦×U（P被）]2+[¦C2¦×U（P标）]2}1/2=0.0214t 5、扩展不确定度的评定： 置信概率取95%按算得的有效自由度近似取正为14查t分布得： K95=t95(14)=2.14 扩展不确定度为： U95=t95(14)×Uc=2.14×0.0214 =0.0458 t

编制：应志雄       日期：2022.4.11