

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：江西万年青水泥股份有限公司

编 号：0024-2019-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0024-2019-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 企业联系人 | 邓虎贲 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0412 | 证书有效期 | 2024-05-22 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2022年06月21日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 郭小红2021-M1MMS-2274774  陈海华2020-M1MMS-1274541  江锋2020-M1MMS-1274671 | 监督审核涉及的区域或部门 | 行政部、技术部、 水泥车间、生产品质部、熟料车间、供应部 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年5月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2021年9月26-29日组织了公司“五标一体”管理体系内审，内审分2个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了2不符合项，于2021年10月15日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2021年12月10日开展了“五标一体”管理评审，会议由公司总经理李世锋主持，由管理者代表徐公平汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查电子汽车衡称重测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查电子汽车衡称重测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查电子汽车衡称重测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查电子汽车衡称重测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查电子汽车衡称重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司建立了5项最高标准，企业测量设备除自检外送国家轨道衡计量站、江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、南昌市计量检定站检定/校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2021年耗能77.2846万吨标准煤。**是**重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 9台（件），实配 9台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：68台（件），实配68台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 156台（件），实配156台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书64台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。 经过对2021年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年外审开出了一项不符合项报告：在供应部审核时发现，无锡建仪仪器机械有限公司纳入公司合格供方目录，但没有对无锡建仪仪器机械有限公司进行供方评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中 6.4要求。

企业对不符合组织了纠正，1.根据供应商管理程序，对无锡建仪仪器机械有限公司进行供方评价；2.定期检查合格供方记录，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

1. 对投诉的处理情况：

企业2021年5月至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了3项质量目标，对目标进行了分解，查2021年5月到2022年5月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10.本次监督审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项1项。


在熟料车间审核时发现，余热发电凝汽器管道上的压力表没有张贴状态标识。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中6.2.4的要求 。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况： 抽查水泥产品的销售合同，合同编号JN/OR-XS-HT-001-WN-2021-WN-1、JN/OR-XS-HT-002-WN-2022-WN-2，签订时间2022年01月01日。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2022年6月21日，对江西万年青水泥股份有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江西万年青水泥股份有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：  日 期：2022.6.21

审核组成员(签字)：   日 期：2022.6.21

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：