项目编号：0019-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西新瑞丰生化股份有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年6月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业在产品质量、物料交接有顾客投诉2022年5月对售后产品包装质量（如破损、渗漏等）有通过微信方式进行投诉1起。有微信记录。 市场部组织相关部门召开产品质量分析会议，查找原因，采取了六条措施解决产品包装质量问题。目前正在执行中。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： 1）A类测量设备受检率达100%，B类测量设备受检率达98%； 2）A类测量设备完好率大于95%； 3）保持测量管理体系持续有效。 计量科、品质部、提炼车间 对质量目标进行分解，有具体指标可测量。2021年6月至2022年5月每月对质量目标进行统计分析。质量目标均达到。品质管理部负责统计和考核工作。 | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月27日开展了4体系管理评审，会议由公司总经理周金龙主持，由管理者代表张金儿汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司环境、职业健康管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。测量管理体系没有提出改进意见。 | 品质管理部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备全部委托东华计量测试研究院、国防科技工业第一计量测试研究中心检定/校准。计量科提供了计量检测外部服务供方东华计量测试研究院许可证号国防军工-JLJG-2-023和国防科技工业第一计量测试研究中心授权证书编号（国）法计（2020）0115、许可证号国防军工-JLJG-1-001的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查计量科编号为037的活塞式压力真空计2021年7月7日经国防科技工业第一计量测试研究中心检定合格。查计量科编号为9812013的直流电阻箱2022年4月29日经东华计量测试研究院（3611二级计量站）检定合格。查品管部出厂编号为610510N0020050042的电导率仪2022年5月21日经东华计量测试研究院（3611二级计量站）检定合格。查提炼车间出厂编号为1228215319的pH计2022年5月21日经东华计量测试研究院（3611二级计量站）检定合格.现场标识、台账信息和证书一致。计量科、品质管理部环境条件满足要求。 提炼车间测量设备使用环境条件均满足要求。 建议各车间对测量设备台账进行及时更新 公司建立最高计量标准6项，测量设测量设备由计量科负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托东华计量测试研究院、国防科技工业第一计量测试研究中心机构检定/校准，校准/检定证书由计量科保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求企业所有测量设备都经过溯源.祥见《测量设备溯源抽查表》 | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查计量科编号为037的活塞式压力真空计2021年7月7日经国防科技工业第一计量测试研究中心检定合格。查品管部出厂编号为610510N0020050042的电导率仪2022年5月21日经东华计量测试研究院（3611二级计量站）检定合格。查提炼车间出厂编号为1228215319的pH计2022年5月21日经东华计量测试研究院（3611二级计量站）检定合格。 验证方法正确。 计量科、品质管理部、提炼车间一年来没有发现不合格测量设备。 | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 品质管理部2021年6月委托第3方对公司产品进行顾客满意度调调查， 调查结果得分92.94分。公司日常运行中生产经营平稳。 | 计量科、品质管理部 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月22-9月24日组织了公司4体系管理体系内审，内审分3个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，4体系共开具18个不符合项，其中测量管理体系共开出了3个不符合项，于2021年10月20日完成整改。 内审组织有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表张金儿主持，总经理周金龙参加。 | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上年审核共出具一般不符合项1项。 查2021年外审开出了一项不符合项报告：在研究开发部审核时发现：仪器间存放了电子天平，无温湿度计，也无温湿度计记录，未对仪器间进行温湿度控制。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中6.3.2要求。 企业对不符合组织了纠正，1.立即增加一台温湿度计；2.举一反三避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 计量科、品质管理部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，经查阅查阅纠正和预防措施记录，验证企业对内审过程中发现的3个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 2021年9月24日内审发现“提炼车间粉碎间电子台秤，没有使用登记本。不符合ISO 10012:2003标准中6.3.1条”。查阅纠正和预防措施记录，措施有效性。2020年10月20日按期整改关闭. | 计量科、品质管理部、提炼车间 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业32台测量设备列入强制检定项目，查强制检定计划，均按照计划实施。随机抽查8台件，溯源管理较好。 | 计量科、品质管理部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、水等，企业2021年耗能1.3205万吨标准煤。是重点耗能单位， | 计量科 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备5台件，实际配备5台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备14台件，实际配备14台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备278台件，实际配备278台件，配备率满足要求。 | 计量科 | 否 |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备3台件，准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备7台件，准确度等级满足要求。 进出重点耗能设备配备的测量设备51台件，准确度等级满足要求。 | 计量科 | 否 |
| 15 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备经过检定/校准.测量设备检定和精度等级满足要求。查编号为5014-40205725、5014-40205734、5014-40205726三台电能表于2020年9月4日检定（有效期3年），精度0.5S级，满足要求。 | 计量科 | 否 |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。经过对2021年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 计量科 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书 用于企业形象广告宣传： | 计量科、品质管理部 | 否 |