项目编号：0056-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏华鹏变压器有限公司

审核员：                          审核日期： 2022年6月16日 ~  6月16 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为EZ-05-03的油介质及体积电阻率测定仪2022.03.10日校准。 查出厂编号为ER-03-04的变压器匝数比测试仪2022年01月11日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。 环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 计检处、生产车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：导线宽度尺寸测量过程，要求已识别，测量设备经检定，验证满足要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 计检处 | 无 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业新增1项关键测量过程，导线宽度尺寸测量过程，编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 查见提供的测量过程一览表中共有57个测量过程，其中关键测量过程4个，重要测量过程53个。 查三相树脂绝缘干式电力变压器出厂检验报告后发现，作为出厂检验项目局部放电试验测量过程，未列入测量过程一栏表中，不符合要求。 | 计检处 | 01 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了导线宽度尺寸测量过程等关键测量过程不确定度评定方法，见附件《测量不确定度评定报告》。 评定方法正确。 | 计检处、生产处 | 无 |