[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0066-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：西安国仪测控股份有限公司
审核员：      [image: image2.png]


                         审核日期： 2022.6.16-6.17
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	公司管理者代表为孟随成
  企业一年来测量管理体系运行  情况正常，通过体系的运行，对顾客计量要求进行了识别并导出导出计量要求。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是一年来没有顾客投诉、纠纷等状况。

一年来企业组织机构有研究院改成研究所，油气技术部改为智能装备事业部。产品有没有增加。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由品质部统计考核，均能达标。查编号为IMC-JL-33的2021年计量工作方针和质部质量目标实现情况统计表。各项指标均已完成。
(1  测量设备的配备满足计量要求，满足率95 ％；

(2  关键生产测量过程进行控制，受控率95 ％；

(3  在用测量设备按期进行检定或校准，周期送检率98 ％；

(4  检验、化验数据准确可靠及时，控制率100％

(5  测量管理体系顾客满意，满意度95分。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年4月26日开展了体系管理评审，会议由公司总经理黄学辉主持，由管理者代表孟随成汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。


	管理层，企管部，品质部

	   否

	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	抽查了编号：IMC-JL-12合格供方综合评价表对校准单位陕西匠鑫检验检测有限公司的评价。以及对 西安西自仪检测技术有限公司的评价。对 西安西自仪检测技术有限公司的评价报告中缺少对 西安西自仪检测技术有限公司的资质进行评价                                           
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	是

01

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查《测量设备台账 》生产部共有测量设备20台件。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送西安西自仪检测技术有限公司和深圳中电计量测试技术有限公司检定校准。抽查了编号为8F2B50-3L69/0质量流量计（DN50)2022年4月27日在西安西自仪检测技术有限公司检定合格，抽查了编号为2020015002/2021303034科里奥利质量流量计，2022年5月30日在西安西自仪检测技术有限公司检定合格，抽查了编号为IMC/SCSB-03002流量装置，2022年4月25日在深圳中电计量测试技术有限公司检定合格，抽查了编号为IMC/SCSB-03001流量装置，2022年4月25日在深圳中电计量测试技术有限公司检定合格，抽查了编号为116活塞式压力计，2020年7月15日在西安西自仪检测技术有限公司检定合格，现场标识完好，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查了编号GY-CS016综合流量校准装置的测量设备计量确认记录，抽查了编号GY-CS020活塞式压力计的测量设备计量确认记录，抽查了编号GY-CS020活塞式压力计的测量设备计量确认记录，关键测量过程测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，证方法正确。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《数字压力变送器压力值测量过程》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《数字压力变送器压力值测量过程》等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	抽查了编号IMC-JL-36顾客满意度分析报告(2000.3.20)。对产品质量、服务、价格及交付。涉及小项共11项。产品质量包括：外观、内在质量、其它方面的质量问题；服务包括：服务的及时性、有效性，服务人员的态度以及其它方面的服务问题；价格的内容包括：产品的售价和其它费用两大部分；交付包括：交付的及时性和可靠性（安全交付到顾客手中）。

本次调查综合平均得分为97.5分，按平均分值×100%的公式计算，本次调查的顾客满意率为97.5 %，达到了公司制定的质量目标的指标。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年4月10日组织了公司测量管理体系，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于4月12日完成整改。
	管理层，企管部，品质部
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心
	

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年监督审核开出的1个不符合项，企业在2021年5月12号整改完成。查《Mobdus slave》通信测量系统软件未进行确认
企业对《Mobdus slave》通信测量系统软件进行了确认，并举一反三对其他测量软件进行确认，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效。
	管理层，企管部，品质部

	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	企业内外审开出的2个不符合项均采取纠正措施，抽查了编号IMC^JL-29的不符合报告整改措施，有措施有落实。
	管理层，企管部，品质部

	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	企业规定了7台件测量设备列入强制检定，随机抽查7台件，溯源管理较好。

企业属于计量器具生产企业，企业取得了7项型式批准证书。抽查了CPA20F119-610100计量器具型式批准证书。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	2021年度公司耗能统计14吨标煤
不是重点用能单位。
	管理层，企管部，品质部

	否

	15
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：企业执行的产品标准有JB/T 10726-2007扩散硅式压力变送器。JJG 882-2019《压力变送器检定规程》、GB/T 25922-2010《封闭管道中流体流量的测量用安装在充满流体的圆形截面管道中的涡街流量计测量流量的方法》、GB/T 31130-2014《科里奥利质量流量计》、
企业提供了工艺文件目录。5个工艺文件。受控并现行有效。计量单位书写正确。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	16
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查了编号0004306产品试压检验记录（2022.6.14），抽查了编号0011911电磁线圈来料检验记录单（2022.2.22），抽查了编号0011886电解电容来料检验记录单（2022.1.17）抽查了注水仪检验记录，该记录采用软件自动生成，记录各种信息完整。记录保存6年。
	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	17
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了《软件控制程序》并建立了《软件台账》有32个软件，对进行了软件识别和确认。


	管理层，企管部，品质部，智能装备事业部，研究所，营销中心，制造中心

	否

	18
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查仪器仪表产品的销售合同，合同编号WZ0321MWZ0247，签订时间2021年8月17日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	管理层，企管部，品质部，营销中心

	否

	19
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	对售后服务的认证范围，抽查电气设备合同，合同编号YTYTZD0321SBW0025，签订时间2021年4月25日，合同内容包括电气设备，仪器仪表等产品的售后服务。测量过程和测量设备和实验室的一样。
	管理层，企管部，品质部，营销中心

	否

	20
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：用于企业形象广告宣传等

	管理层，企管部，品质部

	否


 1 / 7

