项目编号：0804-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 大庆油田利达实业有限公司

审核员：                 审核日期：2022年6月13日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是生产技术部。已在公司体系文件中明确规定了经理的5项计量职能，管理者代表的6项计量职能，主要职能部门--生产技术部的15项计量职能。 询问生产技术部、办公室、供销部的相关人员，基本清楚本部门计量职能；配件入厂以及安装过程检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，识别了顾客的测量要求、法律法规要求，共识别11个测量过程。 部门在物料交接、产品质量、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《计量目标管理控制程序》规定了公司的测量管理体系四项计量工作方针、五项计量工作质量目标。由生产技术部负责考核统计。查2022年度质量目标完成情况的统计：目标已经完成，截至2022年5月25日，公司未收到顾客投诉。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定的HS/CLSC-2022《测量管理手册》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。 测量体系有效人员25人，抽查了办公室2022年制定的培训计划，包括测量体系基础知识、测量管理的7大原则等，有计划时间、参加部门、培训方式等。 查测量管理体系标准培训记录，参加人员，分别是冯金敏、王岩。同时提供了参加计量标准知识培训记录。抽电工培训人员，闫建中，证书号T372930196803018010。低压电工作业。发证时间：2020年6月3日。有效期至2026年6月3日。经考试合格，发证单位：黑龙江省大庆市电力安全管理局；有效期限均为2020年6月-2026年6月。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的20个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 抽查企业《外来文件清单》中的标准GB/T21435-2008《相变加热炉》，现行有效、受控。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了LD-CLCX-07-2022《测量软件管理控制程序》。要求生产技术部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前没有测量软件。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了LD-CLCX-08-2022《记录管理程序》。记录保存期限3年。 查HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量。检验结论：135±0.5。检验人：张东，审核：王岩。 查：第三方检验，提供了箱变加热炉维修检验过程，经维修符合要求。维修结论：合格。审核：王岩，批准：冯金敏。2022年4月26日。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的LD-CLCX-10 -2022《测量设备管理控制程序》中规定了生产技术部负责公司测量设备的全过程管理，查《测量设备管理台账》共26台测量设备，进行A、B、C分类管理。企业编制了《量值溯源管理控制程序》进行溯源。 抽查：游标卡尺，规格型号（0～150）mm，校准日期2022年2月28日，证书编号：HO-220212936，校准单位：山东深东华计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：数字万用表，规格型号为ZTW0111B，校准日期2022年2月28日，证书编号：HO-202212937，校准单位：山东深东华计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 查生产技术部在用的编号HO-202212938，规格为MAL124的水准仪校准日期2022.2.28。未粘贴计量确认标识。 不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 次要 不符合项 01 |
| 9 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了LD-CLCX-11-2022《外部供方管理控制程序》文件。 维保部负责建立和评价测量设备合格供方名录。生产技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共2家；其中测量设备送检至山东东华计量检测技术有限公司、大庆油田计量检定测试所，进行校准。 | 生产技术部 供销部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业编制了LD-CLCX-12-2022《计量确认管理程序》、LD-CLCX-09-2022《测量设备管理程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书。 企业的重要测量过程有：HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量。尺寸检验等10个过程。抽查：HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量。检验结论：135±0.5mm，配备的游标卡尺，规格型号为（0～150）mm,于2022年2月28日经有资质的山东深东华计量检测技术有限公司校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了11项测量过程，分为关键测量过程和一般测量过程，其中3个关键测量过程。 企业编制了LD-CLCX-18-2022《审核和监视管理控制程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。关于HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量的测量过程，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 13 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的山东东华计量检测技术有限公司、大庆油田计量检定测试所进行校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了LD-CLCX-02-2022《顾客满意收集分析控制程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：外部顾客调查表，共发出6份调查表，收回6份，满意度符合要求。查：内部顾客满意度统计表，达97.6%，满足要求。 | 供销部 生产技术部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格 控制 | 企业编制了LD-CLCX-19-2022《不合格管理控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制LD-CLCX-20-2022《持续改进控制程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 查企业在2022年5月25日的管理评审报告，针对内审中存在的不合格项、存在问题的分布看，提出了在测量管理体系的实施性方面还需要改进的几点：要结合学习和运行进一步优化本部门的管理制度和作业流程，提高程序文件的有效性和指导性；建立改进机制，确保过程控制；加强日常管理，确保公司计量管理的各项制度落到实处。 | 生产技术部 办公室 供销部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查生产技术部的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业无强制检定计量器具。企业无定量包装产品。 | 生产技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水，均由相应部门提供的数据；自2021年1月至2021年12月，共计耗能折合6.52吨标煤，不是重点耗能企业。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | DTS2111型2.0级的三相四线电能表1块和2.5级水表1块。测量设备准确度等级满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 办公室 | 否 |