**测量设备溯源抽查表**

编号：0807-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 厂务部 | 兆欧表 | 16010381 | ZC-7 | 绝缘电阻：  *U rel*=2.6% *K*=2  电压:  *U rel*=1.2% *K*=2 | 绝缘电阻表检定装置  0.2级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年06月30日 | √ |
| 品质  管理部 | 金刚石线锯分析仪 | KBXJ201907-160 | KBXJ-Ⅱ | *U rel*=0.5% *K*=2 | 钢直尺  0.2mm | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年12月14日 | √ |
| 设备  管理部 | 游标卡尺 | 1108651 | (0~300)mm | *U*=0.01mm  *K=2* | 量块4等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年06月30日 | √ |
| 制造部 | 电子天平 | D449828400 | AUY220 | *U*=0.3mg  *K=2* | 砝码E2级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年06月30日 | √ |
| 品质  管理部 | 轮廓仪 | 000011402 | CV-2100N4 | 长度：*U*=1.8μm  *K=2*  角度：  *U*=40″*K=2* | 量块4等  标准半球 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年12月14日 | √ |
| 制造部 | 电子秤 | 118392 | HY-601 | *U*=0.01kg  *K=2* | 砝码M1级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年06月30日 | √ |
| 制造部 | 1级标准片 | 202002111620 | 209.3μm | ±0.16μm | 标准量块 0级 | 德国E+H计量有限公司 | 2020.02.11 | √ |
| 厂务部 | 压力表 | 15810 | (0~1.6)MPa | 1.6级 | 压力表:  0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022年04月28日 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》，《溯源性管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质管理部负责量值溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院、阜宁县综合检验检测中心、德国E+H计量有限公司检定/校准，检定/校准证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年 6月16日上午~ 6月17日下午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |