## Sheet1
附录3-1 硅片厚度测量过程监视记录及控制图
量具名称： |  | 分选机 |  |  | 测量过程名称: |  | 硅片厚度误差 |  | 测量周期： |  |  | 每周测量一次
量具编号： |  |  |  |  | 核查标准: |  | 核查标准片173.30±0.3μm |  | 产品测量公差 | （-10~+20）μm
日 期： |  | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-09
时 间： |  | 2022-04-14: 24:00
测 量 值 | 1 | 173.25 | 173.3 | 173.12 | 173.1 | 173.23 | 173.24 | 173.22 | 173.12 | 173.25
| 2 | 173.2 | 173.18 | 173.25 | 173.18 | 173.2 | 173.15 | 173.16 | 173.22 | 173.28
| 3 | 173.16 | 173.24 | 173.18 | 173.2 | 173.28 | 173.28 | 173.25 | 173.16 | 173.14
平均值(X) |  | 173.2033 | 173.24 | 173.1833 | 173.16 | 173.2367 | 173.2233 | 173.21 | 173.1667 | 173.14
（R) |  | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.14
| X | 2022-04-14: 173.1959; 2022-04-28: UCLx=X+A2R; 2022-05-12: 173.3073; 2022-05-26: A2; 2022-06-02: 1.023 | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-04-14: 0.10889; 2022-04-28: LCLx=X-A2R; 2022-05-12: 173.0845; 2022-05-26: D3; 2022-06-02: --
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.28028 |  | D4 | 2.574
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959 | 173.1959
UCLx |  | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073 | 173.3073
LCLx |  | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845 | 173.0845
R均值 |  | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889
UCLr |  | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028
LCLr | [10 empty] | -- | -- | -- | bar: 2022-04-14 to 2022-06-09
由以上数据总得控制图
判定：按照控制图对异常判断各项准则，对控制图中各测量点的分布状态进行判断，本测量过程未出现异常，从控制图分布来看，所有点数据均在上、下控制限内，点数据在控制图走向上看未发现异常现象，没有出现不受控的系统效应的影响和不受控的随机效应影响。
监视结果：利用平均值-极差控制图,通过定期观察测量结果的平均值和极差变化情况,判断该硅片厚度检测的测量过程处于受控状态。
核查人员：仓创