**测量设备溯源抽查表**

编号：0651-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 天津百诚阀门制造股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 游标深度尺 | 11044212 | （0-300）mm |  | 量块4等 | 湖南长度技术服务有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 温湿度表 | 30260102 | GJWS-B2型 | 温度U=0.7（k=2）  相对湿度U=2.5%RH（k=2） | 温湿度检定箱温度U=0.15（k=2）湿度U=1.0%RH（k=2） | 湖南长度技术服务有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 超声波试块 | F03471 | CSK-IIA-1 | U=0.003mm（k=2） | 三坐标U=0.2µm+1.8\*10-6L,（k=2） | 北京市计量检测科学研究院 | 2022.06.15 | √ |
| 质检部 | 超声波  测厚仪 | 1708220029 | TLS632 | U=0.04 mm（k=2） | 标准厚度快厚度块高U=0.006 mm（k=2） | 湖南长度技术服务有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 超声波  硬度计 | SDRD1902028 | CPT-UC1280 | U=0.9HRC（k=2） | 洛氏硬度块U=0.5HRC（k=2） | 湖南长度技术服务有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 坐标测量机 | 31520002CC | CROMA152212 | U=1.6um（k=2） | 量块3等 | 湖南长度技术服务有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 生产部 | 表盘式扭力扳手 | 10670 | （60-300）N.M | Urel=1.5 %（k=2） | 数显扭矩仪0.5级 | 湖南长度技术服务有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 耐震压力表 | E003052676 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密数字压力表0.25级 | 湖南长度技术服务有限公司 | 2022.01.14 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托湖南长度技术服务有限公司、北京市计量检测科学研究院机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查8件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年 06 月 25 日~ 06月 25 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。