项目编号：0651-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：天津百诚阀门制造股份有限公司

审核员：                               审核日期：2022年6月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由北京市计量检测科学研究院、湖南长量技术服务有限公司等检定校准，符合要求。 查；生产部出厂编号：140975174，证书编号L20211002195外径千分尺，校准日期：2021.10.18，; 查：生产部耐震电接点压力表，编号012455237 证书编号：M20220600881校准日期：2022.06.21; 查：生产部编号K18G033131游标卡尺，校准日期：2021.10.18，证书编号：L20211002174； 查: 质检部编号A12N1920016光谱仪,校准日期：2021.10.18,证书编号C20211000104； 查：质检部证书编号T20220600328数字温度计，校准日期：2022.06.21 查《测量设备台账》，共95台件测量设备，其中强检1件，现场所查测量设备有标识，信息和检定证书台账信息一致。 符合标准要求。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构湖南长量技术服务有限公司、北京市计量检测科学研究院，有供方评价表JL-BC/GL-53，2021年有评价表，满足要求 。 | 供应部 销售部 技术部 质检部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有30个测量过程，9个关键过称。测量过程《2Cr13材料成分（Cr含量）检测过程》，配备的测量设备光谱仪M5000，校准日期：2021年10月18日，并验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程《2Cr13材料成分（Cr含量）检测过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图，控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》 。查《2Cr13材料成分（Cr含量）检测过程》对测量设备光谱仪的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2021计量工作顾客内部满意度调查报告，目标大于95%，调查结果96%，每年进行一次。 | 供应部 销售部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备压力表1件。主要用于安全防护。 1查：压力表，出厂编号：1114A239,检定日期：2021.12.09，有效期：2022.06.08，证书编号YL202124903. 查相关检验记录、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 符合计量法制要求。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电，2021年度水11196吨，电1085268千瓦／时。合计耗能折算约134.34吨标准煤，不是重点耗能企业。能源设备配备齐全，管理规范，满足标准要求。 | 综合办 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查与中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司签订的蝶阀4603140091558903产品的销售合同，合同编号30750000-21-MY4603-0030，签订时间2021年12月27日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |
| 10 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查与中国石油化工有限公司天津分公司签订的三期输灰阀门检修合同，合同编号31800000-22-FW1703-0527，签订时间2022年04月30日，合同内容包括三期输灰阀门检修服务。 对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录记录阀门再造拆解检查记录，编号ZJ17-BZ220628。维修过程中所使用的测量设备：游标卡尺、光谱仪等，测量设备台帐均覆盖。 | 销售部 | 否 |