项目编号：0041-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：徐州阿马凯液压技术有限公司

审核员：                               审核日期：2022年6月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认合格标识，标识清晰，所有测量设备由徐州市计量检验检测中心检定校准，符合要求。 查；阀分厂(涂装线)台秤，出厂编号：1711525，证书编号21SCJD918034101，检定日期：2021.08.11，有效期至：2022.08.10； 查：阀分厂（机加工线）电子三点内径千分尺，出厂编号210700651 证书编号：22CD918103448，校准日期：2022.04.28; 查：质量保证部轮廓度仪，编号AMK-LS03，证书编号：22CD818057336校准日期：2022.03.03； 查: 阀分厂（泵马达线）杠杆千分表，编号：BKUG56,检定日期：2021.11.04,有效期至：2022.11.03，证书编号21CD918058551； 查：设备能源部多种气体报警器，编号：AS8900,证书编号21KJ918026429，校准日期：2021.07.15； 查《测量设备台账》，共1609台件测量设备，无强检测量设备，现场所查测量设备有标识，测量设备信息和台账一致。符合标准要求。 企业使用的测量设备有环境要求的场所，均配备了温湿度计，并均进行了溯源送检，都在有效期内，满足要求。 | 质量保证部 设备能源部 阀分厂 | 否 |
| 2 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购、检/校外来服务机构，建立档案和资质确认。查企业检定校准机构徐州市计量检验检测中心， 有2021年供方评价表，满足要求 。 查企业量具供应商徐州海林机电设备有限公司，资质齐全，有《供应商评价表》，得分89.75分，满足要求。 | 供方发展部 质量保证部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件重要测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有27个测量过程，5个重要测量过程，2022年新增2个重要测量过程：《阀体表面粗糙度检测过程》和《气动量仪尺寸检查过程》。 《阀体表面粗糙度检测过程》配备的测量设备粗糙度仪，型号：MARSURFPCV，校准日期：2022年03月03日，并验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量保证部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增重要测量过程?抽查(1-2)个新增重要测量过程或原有重要测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，新增2个重要测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，重要测量过程《阀体表面粗糙度检测过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图，控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量保证部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》。查《阀体表面粗糙度检测过程》对测量设备粗糙度仪的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质量保证部 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2021计量工作顾客内部满意度调查报告，目标大于95分，调查结果97.08分，每年进行一次。 查2021年外部顾客满意度调查报告，没有因量具不合格引起的投诉。 | 质量保证部 销售管理部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业的测量设备中，无强制检定的测量设备 查相关检验记录、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 符合计量法制要求。 | 质量保证部 设备能源部 销售管理部 阀分厂 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电、天然气，2021年1-12月份水9792吨，电4705972千瓦／时，天然气65228立方。合计耗能折算约652吨标准煤，不是重点耗能企业。能源设备配备齐全，管理规范，满足标准要求。 | 设备能源部 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查与泰安嘉和重工机械有限公司签订的阀、泵、油缸产品买卖合同，合同编号XZAMCA-SHQS2022001，签订时间2022年04月14日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售管理部 | 否 |
| 10 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，阀、泵、油缸为零部件产品，与主机厂配套销售。抽查《售后维修报告》，产品名称：阀005B001，维修原因打火变幅自动起，维修日期2021年8月25日-29日，维修过程中使用的扭力扳手已在《测量设备台帐》中统一管控。 | 质量保证部部 | 否 |