项目编号：0580-2021-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：江苏托普轮胎股份有限公司

审核员：                               审核日期：2022年6月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由江苏华质检测技术有限公司、南京永衡计量测试技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定校准，符合要求。 查；品质部出厂编号：20170601，证书编号NL22033465A阿克隆摩耗试验机，校准日期：2022.03.24，; 查：品质部电子万能试验机，编号130316 证书编号：NL22033466校准日期：2022.03.24; 查：品质部编号19180邵氏硬度计，校准日期：2022.03.24，证书编号：NL22033467A； 查: 品质部编号9121626测厚仪,校准日期：2022.03.24,证书编号NC22032646； 查：品质部编号85526电热鼓风干燥箱，证书编号：NR22031207校准日期：2022.03.24 查《测量设备台账》，共148台件测量设备，其中强检6件，现场所查测量设备有标识，环境满足要求。信息和检定证书台账信息一致。 符合标准要求。 查：品质部实验室MZ-4014可塑性试验机：有校准证书，证书编号：NR22031206A,无计量确认合格标识，不符合6.2.4要求 | 品质部 技术部 | 是02 |
| 2 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构由江苏华质检测技术有限公司、南京永衡计量测试技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定校准，有合格服务方校准合同，合同编号： HZ-HT-2103-020003-05，满足要求 | 采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有24个测量过程，9个重要过程。测量过程《橡胶与金属粘合强度测定过程》，配备的测量设备电子万能试验机，编号130316，校准日期：2022.03.24，并验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，重要测量过程《橡胶与金属粘合强度测定过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图，控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》 查《橡胶与金属粘合强度测定过程》进行了测量不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 品质部 技术部 | 否 |