项目编号：0023-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：陕西大风印务科技有限公司

审核员：                                        审核日期：2022年06月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为3042743的(0-10)㎜±0.01㎜的百分表2022年6月9日经深圳华量校准检测有限公司校准。 查出厂编号为11045004的(0-150)㎜±0.02㎜数显卡尺2022年02月15日经深圳华量校准检测有限公司校准比进行了确认现场标识、台账信息和证书一致。使用的环境条件满足要求。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《纸板定量的测定测量过程》，测量要求已经识别，测量设备已经校准并已确认。验证满足要求量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业今年没有新增关键测量过程，对已经识别的测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，已按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《纸板定量的测定测量过程》等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，已经建立合格供方清单。并对相关资质进行了索证并保存了评价记录 查企业已对深圳华量校准检测有限公司等建立了合格供方清单。查验了相关资质，并保存了评价记录。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗 120吨标煤,不是重点用能单位. | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。配备的测量设备水表，2.0级准确度等级满足要求。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备是都经过当地供水、供电部门检定/校准。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量由办公室进行管理，没有对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查陕西大风印务科技有限公司卷烟材料供销合同，合同编号202161000031010133，签订时间2021年06月18日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |
| 13 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查与陕西中烟工业有限责任公司签订的合同，合同编号202161000031010133，签订时间2022年06月18日，合同内容包括产品的售后服务。有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的售后和检验要求。 | 生产中心 营销中心 动力设备部 | 否 |