编号：0827-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | S092  (LFO00395) | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块5等 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2021.12.25 | √ |
| 质检部 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 201011003 | SC101-2A | *U*=0.2℃,*k*=2 | 温湿度巡检仪  温度:  *U*=(0.09~0.29)℃,*k*=2  湿度:  *U*=(1.0~1.6)%RH,*k*=2 | 湖北省计量测试技术研究院荆州分院 | 2022.3.17 | √ |
| 生产车间 | 压力变送器 | A338039903S029 | (0~160)MPa | *U*=0.02mA,*k*=2 | 智能数字压力校验仪  0.1级 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2022.3.21 | √ |
| 生产车间 | 深度游标卡尺 | S465  (LFJ00184) | (0~300)㎜ | *U*=0.02㎜,*k*=2 | 量块5等 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | S105  (LEM01353) | (25~50)㎜ | *U*=2μm,*k*=2 | 量块4等  测长仪  *U*=(1+L/200)μm,*k*=2 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2021.12.25 | √ |
| 生产车间 | 高度游标卡尺 | S272  (LFE00125) | (0~500)㎜ | *U*=0.02㎜,*k*=2 | 量块5等 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2022.3.21 |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、中石化四机石油机械有限公司计量检测中心、荆州市世纪派创石油机械检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆州分院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年6月19日全天~2022年6月20日全天  审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5aedb6eeb7c48c6c69a3c9c62346c9a.png | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。