项目编号：0016-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：方大特钢科技股份有限公司

审核员：毛细华                                             审核日期：2022年6月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门自动化部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予检测中心相应的测量过程管理职能和协调权力。 | 检测中心 | 否 |
| 2 | 规定计量职能，询问和查询相关文件 | 5.1计量职能 | 检化中心综合科负责本中心计量工作 二科三站（原料站、化验站、物理检测） 焦化厂3个部室，4个车间，机动部负责焦化厂计量管理工作。 | 检测中心 焦化厂 | 否 |
| 3 | 质量目标及完成情况 | 5.3质量目标 | 检测中心和焦化中心均制定质量目标： 1、制定了在用检测项目周检率100% 2、首检率100% 3、在线计量器具完好率100% 每季度统计质量目标完成情况，统计内容包括目标指标完成情况、送检情况综述和体系运行情况综述（包括抽查内容、发现的问题、已解决的问题和需协商解决的问题等）。 | 检测中心 焦化厂 | 否 |
| 4 | 是否制定相关作业指导书或管理性文件？测量所用软件是否形成文件并保持适宜性？记录是否有标识、审批等？抽查企业(4-5)台件测量设备是否处标识？ | 6.2信息资源 | 检测中心和焦化厂制定了相应计量器具管理制度，外委校准仪器设备确认记录编号R/JC 6.4-34有相应文件编号（MPJCZD052）等信息。 抽B类红外温度计编号SP19174有效期2023.3.14、压力表（编号22.02.23829，有效期2022.12.12）、CO仪（编号G011286335，有效期2022.9.12）等均有相应的标识。 | 检测中心 焦化厂 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 查3~4测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致？测量设备的采购、验收、贮存和发放管理是否按文件要求？对发现的不合格的控制方法？使用环境条件是否满足要求？ | 6.3物资资源 8.3不合格控制 | 公司采用统一的管理软件（监视和测量装置管理系统）对测量设备进行管理，包括器具检定、综合报表管理、历史记录查询、审批流程等功能。检定计划和不合格测量设备的管理均在系统中实现。抽查检测中心引伸计、温控仪、标准金属量器等和焦化厂2台在线PH计和证书台账信息一致，在有效期内。 | 检测中心 焦化厂 | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 检测中心负责测量设备计划申报，由设备材料部采购。自动化部对检定校准服务供方进行评价。 | 检测中心 | 否 |
| 7 | 抽查(1-2) 台件配备的测量设备是否经过计量确认，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查检测中心电子引伸计、温控仪的计量确认记录，有对证书完整性和规范性、校准结果、确认结论和确认签字等信息。焦化厂在线PH计（PH221B）计量确认记录缺少计量要求（测量要求）等信息，确认内容不完善。 | 检测中心 焦化厂 | 否 建议：完善计量确认记录信息 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？重要的测量过程是否评定了测量不确定度？测量设备的溯源方式？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？（抽查2-3台）测量设备看是否经过溯源？是否能溯源到SI单位标准？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度和溯源性 | 抽检化中心有7项测量过程控制，抽其中拉伸试验测量过程控制，有相应的过程控制规范、有效性确认和不确定评定等，抽查检测中心引伸计、温控仪、标准金属量器；焦化厂在线PH计均溯源到华东计量测试研究院、江西省计量测试研究院。其中，焦化厂一台限用的红外测温计（出厂编号SP17103）有效期2022.3.14，但仍在现场使用。 | 检测中心 焦化厂 | 是 不符合7.3.2条款，详见不符合项报告单01 |
| 9 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。检测中心对内审和管理评审中所的问题均按测量管理体系要求进行了改进。 | 检测中心 | 否 |
| 10 | 对上年度不符合项的验证情况 | 8.4.2纠正措施 | 2021年度认证审核发现的1个不符合项（在焦化厂现场审核时，发现编号1701CD150873的PH计校准后未进行计量验证），公司对不符合项在规定的时间整改完毕，验证有效。本年度监督审核时未发现类似问题 | 焦化厂 | 否 |