项目编号：0016-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：方大特钢科技股份有限公司

审核员： 童棣                              审核日期： 2022.6.23

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.1计量职能 | 计量管理机构是自动化部，企业在《质量手册（FDJLSC-2022）》中有各部门在体系运行中所承担的职责。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有接到顾客投诉。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定，没有出现在论证范围以外的活动； 在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 2021年-2022年企业组织机构没有发生变化。 | 人力资源部 技术中心 动力厂 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查技术中心分解的质量目标为：计量器具送检率100%、受检合格率90%；动力厂分解的质量目标为：计量器具送检率100%、在线计量器具合格率100%。经自动化部2021年度考核，上述两单位分解的质量目标均已实现。 | 技术中心、动力厂 | 否 |
| 3 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1.1人员的职责 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度测量人员培训计划，均已完成，有培训项目、培训老师、培训评价等记录，企业人员配置、能力满足要求。 | 人力资源部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 公司测量管理体系编制了《记录控制程序》 查人力资源部： 2021年培训记录均能在公司内网查询，记录完整清晰，有培训时间、地点、培训教员、培训人员签到记录及培训效果评价等； 查技术中心、动力厂两部门的使用测量与监视设备的计量确认记录等均能公司内网查询，确认记录信息完整。 | 人力资源部技术中心、动力厂 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查“计量确认记录表”： 1、X-MET8000手持式X射线分析仪（编号813933），由使用部门和计量管理部门自动化部确认，记录完整； 2、红外温度计、电能表等均由使用部门（技术中心、动力厂 ）与计量管理部门自动化部共同确认。 | 技术中心、动力厂 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年度认证审核发现的1个不符合项“在焦化厂现场审核时，发现编号1701CD150873的PH计校准后未进行计量验证”问题，公司已对不符合组织了纠正，计量员根据校准证书及生物脱酚工作岗位作业指导书，已重新验证、填写了确认记录，整改措施满足要求，经现场查验，不符合项纠正措施有效。 本次审核未发现类似问题。 | 人力资源部技术中心、动力厂 | 否 |