项目编号：0016-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：方大特钢科技股份有限公司

审核员：黄为平                                             审核日期：2022年6月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表居琪萍为企业副总经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门自动化部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 | 自动化部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是自动化部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表4项职能，计量职能部门（自动化部）的10项职能。相关部门炼铁厂、检测中心、人力资源部、技术中心等也规定了相应职能。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 管理者代表已组织各部门识别内外部顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 自动化部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立“管理方针和目标”规定了4项测量管理体系质量目标，目标已分解，2021年已进行了综合考核。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年2月16日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理居琪萍主持，由管理者代表居琪萍汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 自动化部 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。管理性文件有体系文件和管理制度，技术性文件主要有计量检定规程和校准规范。 现场抽查自动化部JJG52-2013、JJG30-2012等技术文件，现行有效并受控。 | 自动化部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 | 抽查自动化部： 编号为B113008的标准铂铑30-铂铑6热电偶，检定日期2021.7.19，有效期至2022.7.18；编号为2174的砝码，检定日期2021.7.6，有效期至2022.7.5； 抽查炼铁厂： 编号为L190221319压力表，检定日期2022.5.11，有效期至2022.11.10；编号为L190221320压力表，检定日期2022.5.11，有效期至2022.11.10； 炼铁厂现场发现有一台JC101型电热鼓风干燥箱，一台101A-2E型电热电热鼓风干燥箱，一台GYW-III-A型水分快速分析仪，没有计量状态标识。，经询问，这些设备已经禁用，不再使用，干燥箱内已存放其他物品 现场发现一工作人员的co便携式监测仪没有计量状态标识。 | 自动化部 炼铁厂 | 否。 建议1：现场禁用设备应张贴相应的状态标识 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备列入体系管理，企业建立了测量设备管理信息化系统，由自动化部负责测量设备的周检管理。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方的选择、监视和评价准则》文件。 自动化部负责建立和评价测量设备检定校准服务合格供方名录。 企业测量设备全部委托省计量院、东华计量测试研究所进行了检定或校准。 | 自动化部 | 否。 建议2：外部供方评价表中，服务评价项目满分100分，从4个方面考核，但具体每项没有细化分数或分数占比 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立了《计量确认过程控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证（确认）和标识。计量确认记录可证明测量设备满足预期使用要求和规定的计量要求。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认过程控制程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 自动化部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了“拉伸试验”、“X射线荧光光谱法测定等”等46个测量过程档案《关键测量过程及控制清单》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 | 自动化部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》文件，满足标准要求。 | 自动化部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了15项最高计量标准，所有设备均已溯源至上级计量标准，开展检定和校准。 | 自动化部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 自动化部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年8月17日~18日开展了测量管理体系内审，发现了7个问题，2021年9月15日前已完成了整改和验证。 | 自动化部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《过程监视控制程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 自动化部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经查验，企业对内审中发现的不符合项已查找原因，已按期整改关闭。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 自动化部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业建立的管理台帐中有各类测量设备约20331台件，其中480台件测量设备列入强制检定，随机抽查约20台件，溯源管理较好。 | 自动化部 炼铁厂 | 否 |