编号：0842-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 硬度计 | 303 | TH110 | *U*=0.6HRC,*k*=2 | 标准洛氏硬度块  均匀度:0.2HR  *U*=(0.6~0.8)HR,*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.20 | √ |
| 生产车间 | 井下工具试压压力表 | 3658594 | (0~60)MPa | *Urel*=6.0%,*k*=2 | 数字压力校验仪0.05级  *Urel*=0.027%,*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质量技术部 | 电脑控制金相分析设备 | 231065 | NJ-JX8型 | 放大倍数*U*=1.4%,*k*=2  测量尺寸  *U*=2.0μm,*k*=2 | 显微镜测微尺*U*=0.002㎜,*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.11 | √ |
| 质量技术部 | 微机控制电子万能试验机 | 181102 | WDW-10KN | *Urel*=0.4%,*k*=2 | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.20 | √ |
| 质量技术部 | 螺纹千分尺 | YQ-042 | TMC-50 | *U*=1.8μm,*k*=2 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.11 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 32566 | (0~300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年6月25日上午~2022年6月26日上午  审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字：3469dc2b9dec1b8799518e7112086eb | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。