**测量设备溯源抽查表**

编号：0054-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 芜湖谷峰管业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电热鼓风干燥箱 | 114081 | HS101-2A | *U*=1℃ *k*=2 | 环境试验设备温度、湿度校准装置±0.1℃ | 芜湖市湾沚区市场监督检验所 | 2021.04.22 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 自编号：F011 | BS124S型 | I级 | 天平检定装置（F1等级） | 芜湖市湾沚区市场监督检验所 | 2021.04.22 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 20709 | HX302型 | III级 | 天平检定装置（F1等级） | 芜湖市湾沚区市场监督检验所 | 2021.04.22 | √ |
| 生产部 | 台秤 | 自编号：F015 | TGT-500A | III级 | 砝码（M1等级） | 芜湖市湾沚区市场监督检验所 | 2021.04.22 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 自编号：F016 | TCS-300型 | III级 | 砝码（M1等级） | 芜湖市湾沚区市场监督检验所 | 2021.04.22 | √ |
| 质检部 | 电子万能试验机 | 2009034 | WDT-W | 1级 | 试验机检定装置（0.3级） | 芜湖市湾沚区市场监督检验所 | 2021.04.22 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托芜湖市湾沚区市场监督检验所等机构检定/校准，溯源间隔两年，校准/检定证书由质检部保存。根据现场抽查6台设备溯源情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 赵华.jpg审核日期：2022年06月26日微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。