编号： 0204-2021

现场验证（疫情）确认记录

企业名称： 隆赫电气设备有限公司  审核员：                      审核日期： 2022.07.04

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：QYL回油过滤器水压试验过程。 经现场确认： 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致。 | 质检部 管理层 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括(0-150)mm游标卡尺（编号L19021）、(25-50)mm外径千分尺（A171101）等，共6台测量设备的检定校准信息。 经现场确认，抽查的5台测量设备的检定校准信息与证书一致。现场检查了正在使用的其中一台AT821型，编号HHD-002的电容电感测试仪，有效期至2022,06.15，超过有效期未继续溯源，不符合7.3.2溯源性要求。 | 质检部 生产技术部 | □是 ■否，列入不符合（编号：01） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：QYL回油过滤器水压试验过程。 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成； 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2021年11月20日）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 质检部 生产技术部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认公司目标包括：1）A类测量设备计量确认合格率100% ；2）B类测量设备计量确认合格率100% ；3）关键测量过程受控率100%；4）计量人员培训率100%；5）内部顾客满意度达95%。 远程审核提供的目标统计记录属实。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经现场确认，管理评审已在2021年11月5日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经现场确认，测量管理体系内审已在2021年10月15日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（1）个，包括 6.2.1 条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料（企业已更新了标准，SH/T3411-2017《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范》,受控，有效）属实，纠正措施已经过审核组确认。 | 质检部 生产技术部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《能源审核情况检查表》 （如有，没有可以直接删除） | 现场确认该公司2021年全年能耗（ 0.76 ）吨标煤。经确认，提供的能源统计数据、能源计量器具台账情况和能源计量器具的管理情况与实际一致。 | 综合部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）法制计量、环境、安全等方面 5）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，经现场验证测量设备确认标识粘贴正确，符合要求。 企业暂无计量争议和投诉情况的发生。 企业资质：注册资本为5000万元，2011年4月25日取得营业执照，有效期为长期,统一社会信用代码：91230602574201098P，2021年9月8日取得三证合一营业执照,资质符合要求。 企业计量、环境、安全等方面没有特殊要求。 远程审核提供的电子版资料《测量管理体系手册》编号：LHDQ/CLSC-2021，编号为LHDQ/CLCX -A-2021《测量管理体系程序文件》，现场查SY/T 6834-2017《石油企业用变频调速拖动系统节能测试方法与评价指标》及DL/T1074-2019《电力用直流和交流一体化不间断电源》等，现场审核经确认符合要求。企业测量设备使用环境满足要求，测量设备管理存放符合要求。 | 质检部综合部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |