项目编号：0848-2022

审核员现场审核记录

企业名称:成都鑫泽机械有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年6月27 日 ~6月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术部、生产部等部门领导陈桥、张银久，万文娟、杨琴等兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等），知道技术部分解的一项职能，生产部6项职能，都清楚自己的工作职责。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部部长陈桥已组织识别顾客的测量要求并转化为计量要求，技术部、生产部按照顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 技术部在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业有4项质量目标，技术部分解1项，生产部分解2项，并建立了管理评价考核方式。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查综合部培训计划、考核评价记录，技术部、生产部均有认员参加，询问综合部部长张晋，两部门均重视人员培训。 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。查：电工操作证，姓名：高强，证书号：T510184198008211232，操作项目：高压电工作业，有效期2020年12月10日-2026年12月9日.发证机关：四川省 应急管理厅。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：外来文件清单（标准、规范），热轧型钢，执行标准GB/T706-2016,公司编号鑫泽007；碳素机构钢，执行标准GB/T700-2006，公司编号鑫泽011等部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件受控、有效，计量单位书写正确。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《测量记录管理程序》 抽查：生产部测量过程《与轴承配合处的尺寸精度测量》记录：1：2022年4月28日编号为220421-125记录，依据：依据02445172号减速器装配图纸，测量设备：游标卡尺，编号11040110638、保存期限5年，信息量满足要求。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》共755台，已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送成都市计量检定测试院，检定机构授权证书编号：（川）法计（2018）10101号,和东莞市地恩检测有限公司机构备案号：粤校2017S006,检定校准。 查出厂编号为0041的数显洛氏硬度计2021.11.22日检定合格。查出厂编号为0912205707的深度游标卡尺2022年2月22日检定合格现场标识、台账信息和证书一致.作业环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别数控车床CY-K500,测量软件名称GSK9802TD/928TE,软件名称GSK980TDa、FANYC Oi-TD等17个软件验证和确认记录。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：测量过程控制一揽表，企业共有53个测量过程，2个关键测量过程、20个重要测量过程、31个一般测量过程，分别进行了确认、识别，测量设备进行检定，验证满足要求。查从动齿轮，测量过程是滚齿，技术指标：11.68-11.75，公法线千分尺，测量范围：65.61～65.67，允许误差0～0.07，出厂编号：2862,验证日期，20210908，查生产部关键测量过程《光谱仪检测钢材料42CrMo中C含量》的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 现场查计量确认明细表，并对照检定/校准证书，发现出厂编号K14E139455的齿厚游标卡尺,未做计量确认。不符合GB/T19022-2003标准7.1.计量确认条款的要求。一般不符合项。 | 技术部 生产部 | 不符合01 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《光谱仪检测钢材料42CrMo中C含量》测量过程，定为新增关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，生产部企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《光谱仪检测钢材料42CrMo中C含量》等关键测量过程不确定度评定。评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 技术部 生产部 | 不列入 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查相技术部、生产部的文件、记录中的法定计量单位使用规范，计量器具均已检定，满足要求。 | 技术部 生产部 | 不列入 |