项目编号：0649-2021-2022

审核员监督审核记录

企业名称：德州精锐石油机械有限公司

审核员：

审核日期：2022年07月01日上午～ 2022年07月01日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自上年度认证审核一年来，测量管理体系在企业的运行情况良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 综合办 生产部 技质部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定的5项质量目标： - ①关键测量设备计量确认率100% - ②关键测量过程受控率100% - ③测量过程失控不超过24小时 - ④顾客满意度达到95分 - ⑤培训计划完成率100% - 有具体指标，可测量，并分解到了4个部门，技质部负责统计考核质量目标完成情况，查《测量管理体系质量目标完成报告》，2021年7月至2022年6月份，各个部门的质量目标均已完成，符合要求。 | 管理层 综合办 生产部 技质部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业于2022年5月24日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理刘洪新主持，管理者代表许红臣及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括：测量管理体系内部审核报告、质量目标完成情况报告等7个方面的内容，并形成了管理评审报告。 评审结论为：公司建立的测量管理体系质量目标策划到位，编制的体系文件符合标准要求，测量设备处于良好的工作状态，测量过程受控，测量管理体系运行有效、适宜。符合GB/T19022-2003标准的要求。对测量设备管理及人员培训等方面的不足提出了改进建议并落实到部门，符合要求。 | 管理层 综合办 生产部 技质部 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。抽查出厂编号为305的测厚仪、出厂编号为L1338的里氏硬度计，该三台设备均由“深圳中电计量测试技术有限公司”（机构注册号为CNAS L10466）于2022年05月25日校准，测量设备的相关信息和校准证书及台账信息一致。符合要求。 共抽查了7份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查2022年6月实验室的温湿度记录，所记录的环境条件满足要求。 查技质部，出厂编号为1401的万能试验机已于2022年05月05日校准，但未粘贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款的要求。 | 生产部 技质部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查企业对测量设备供方、检定校准服务供方、原材物料供方的资质及能力评价情况： 已对测量设备“洛氏硬度计”的供方 “莱州华银试验有限公司”、“偏梯型套管螺纹工作量规”的供方 “陕西航空宏峰精密机械工具公司”等进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 已对检定校准服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”的资质、能力及服务质量进行了评价，结论为符合要求。 已对“钢板”等原材料的供方“凌源钢铁国际贸易有限公司”的产品质量、交货期、售后服务等方面进行了评价，总评分为100分，符合企业的要求。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的识别正确，识别及检验依据的标准现行有效并受控，使用的测量设备为出厂编号1820的洛氏硬度计，于2022年6月5日校准。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2022年6月7日，验证结论为符合。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”，有控制规范。企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制，并进行了不确定度的评定和测量过程有效性确认，按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求 是否已满足来监视 有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业采用了《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。于2022年4月分别发出内、外部顾客满意度调查表5份、2份，并全部收回，内外部顾客满意度分别为97.5分、98分。达到了企业的要求。 | 技质部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业一般每年进行一次测量管理体系内审，公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业按计划于2022年4月20日~21日单独实施了测量管理体系内审，分2个组，对4个部门进行了全要素审核。查内审检查表、不合格报告、内审不符合项整改报告、内审报告等记录资料，较全面的记录了内审情况。内审出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准的“6.2.1程序”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改。符合要求。 | 综合办 生产部 技质部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的监视记录及控制图显示，已对该关键测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 企业上年度认证审核时出具的2个不符合项为： 01：查技质部测量设备存放现场，在存放台架上型号规格25组的千分尺量块1套、型号规格38组的量块1套，已粘贴有封存标识。但技改部未提供出该测量设备封存申请批准记录。不符合认证审核准则条款“7.1.3设备调整控制”的要求。 02：查生产部“机加工检验记录”一份，记录中没有检验所使用的设备信息及检验人员信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4a）测量过程的记录”的要求。 企业已对上述2项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经查技质部已填写了《测量设备封存申请表》；查2022年3月15日的“机加工检验记录”已在记录中增设了测量设备和检验人员信息，2项不符合均已完成了整改，不符合项关闭，符合要求。 | 综合办 生产部 技质部 销售部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业的《不符合项整改完成情况表》，对内审过程中发现的1个涉及“6.2.1程序”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 综合办 生产部 技质部 销售部 | 否 |
| 14 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售和服务 | 抽查销售部的销售合同1份，合同编号为XS/QR-01，产品为“单弓弹性扶正器”，签订日期2022年02月23日，交货日期为2022年03月23日。有服务条款。查技质部提供的该合同号的《产品出厂检验报告》1份，检验日期2022年03月20日，检验项目为化学成分、几何尺寸、功能测试、止动环检测等，检验结论为合格。所使用的测量设备均在有效期内，均能满足测量要求。符合要求。 查《售后服务记录表》1份，设备名称：尾管悬挂器；客户名称：太平洋远景石油技术（北京）有限公司，故障报修时间2022年3月15日，排除故障时间2022年3月16日。客户评定：非常满意。符合要求。 | 技质部 生产部 销售部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《工序流程卡》、《弹簧弓片退火检验记录表》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 技质部 生产部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合办 销售部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为电、水。2021年全年用电：68000kWh，用水350吨。折合8.39吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |