项目编号：0770-2021-AA-2022

审核员现场审核记录

企业名称：任丘市津工石油机械制造有限公司

审核员：

审核日期：2022年08月09日上午～ 2022年08月09日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度认证审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年3月实施了内、外部顾客满意度调查，内、外部顾客满意度分别97.81%、99.3%，达到了企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了3项质量目标： ①AB类测量设备计量确认率100% ②计量人员培训合格率100% ③顾客满意度≥95% 有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的4个部门，内容基本覆盖标准要素。查质量部提供的《计量工作目标完成情况》表，各部门均按时完成了质量目标，符合要求。 | 管理层 质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查JG-CL-JL-012《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年6月20日开展了单体系管理评审，会议由总经理阚江洋主持，管理者代表刘芳及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量测量管理体系运行基本情况、公司计量方针目标和指标的贯彻实施情况、人员培训情况、顾客满意度调查情况等内容。 评审结论：公司计量质量目标指标及其在相关层次上的展开是适宜的，测量管理体系的运行，能够满足GB/T19022-2003标准、能源检测、安全检测、环境检测、经营管理的要求。现行的测量管理体系适宜、充分、有效。提出了下一步重点进行体系标准、体系文件、计量知识的培训工作。符合要求。 | 管理层 质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 ①查出厂编号为6573、规格型号为（0-150）mm的游标卡尺，校准日期为2022年7月21日； ②查管理编号为JG-001、规格型号为（0-60）MPa的耐震压力表，校准日期为2022年7月26日； ③查管理编号为JG-004、规格型号为（0-500）mm的高度尺，校准日期为2022年7月26日； 上述三台测量设备的校准机构均为“泰源检测认证集团有限公司”（其机构注册号CNAS L11887），均粘贴有计量确认状态标识。测量设备的有关信息与台账信息一致。 共抽查了4份校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了《环境条件管理程序》规定了对测量设备使用环境的控制要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查采购部的《测量设备供方名录》，主要合格供方3家，查《测量设备供方资质及能力评价表》，已对“中国雷尔达仪表有限公司”等共3家主要供方进行了评价，评价结果均为满足要求。 查质量部，未提供出对校准服务供方“泰源检测认证集团有限公司”的评价见 证资料，经确认，未进行评价。不符合GB/T19022-2003标准“6.4外部供方”的要求。 | 质量部 采购部 | 不符合01 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查“阀芯外径尺寸测量过程”，识别正确，识别依据为阀芯图纸，图纸编号JGFX-003，为有效图纸。使用的测量设备是编号为9的游标卡尺，于2022年07月21日校准并已进行了验证，结论为满足要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对“阀芯外径尺寸测量过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年6月14日组织了测量管理体系内审，对公司4个部门进行了全要素的审核，共出具了1个不符合项，与GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款不符，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于6月15日完成了整改。符合要求。 | 质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业已按照《计量确认和量值溯源管理程序的要求》的规定开展计量确认工作，对测量管理体系进行持续监视。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.3 不合格测量 设备 | 企业上年度认证审核时出具的3个不符合项为： 01：质量部提供不出检查人员使用的出厂编号为850291的内径百分表的校准证书。不符合GB/T 19022-2003标准“7.1.1总则”条款。 02：查生产车间现场，量程压力为200 兆帕的压力表未列入台账管理。不符合GB/T19022-2013标准“6.3.1测量设备”条款。 03：现场查看，车间测量设备均未粘贴计量确认状态标识。 不符合GB/T19022 -2003标准 “6.2.4标识”条款。 经现场确认，企业已对上述3项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，已完成了整改。不合格控制有效，符合要求。 | 质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同和进出口业务合同抽样，抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售业务、售后（现场）服务 | 查供销部提供的《采购合同》1份，有产品概要、质量和售后保证等15个条款。合同号2022-MM-0519-01，签订日期2022年5月19日，供销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。查“抽油杆扶正器”的《生产任务单》1份、《零部件加工记录表》1份、《产品出厂检验报告》1份，已进行识别并完成发货。符合要求。 查供销部2021年售后服务3次，均进行了问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 质量部 供销部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》、《零部件加工记录表》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为电。查2021年全年用电3644kW·h，共计消耗折标煤0.45吨。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |