**测量设备溯源抽查表**

编号：0108-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏兴华胶带股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | EA704204 | （0-150）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置  5等 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-14 | √ |
| 检测中心 | 外径千分尺 | W140324464 | （0-25）mm | ±0.004mm | 测微量具检定装置  5等 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-14 | √ |
| 检测中心 | 温控仪 | XHT001 | BLH-Ⅲ | ±1℃ | 配热电偶用温度仪表检定装置 0.05级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-07 | √ |
| 检测中心 | 数字温度控制仪 | XHT002 | E5EZ/K | ±0.5%FS | 配热电偶用温度仪表检定装置 0.05级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-07 | √ |
| 检测中心 | 电子天平 | XHF001 | FA114A | Ⅰ级 | 天平检定装置  F1等级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-12 | √ |
| 检测中心 | 电子万能试验 机 | 11603001 | CMT5305 | 1级 | 静力单轴试验机  检定装置0.3级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-12 | √ |
| 检测中心 | A型邵氏  硬度计 | 6101285 | LX-A | ±1HA | A型邵氏硬度计检定装置 ±0.1HA | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-12 | √ |
| 生产部 | 压力表 | XHF064-1 | Y-60 | 2.5级 | 精密压力表标准装置  0.25级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-04-26 | √ |
| 审核综合意见：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托海安市综合检验检测中心进行检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 7 月 18 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。