附录A：

灭火器的筒体壁厚测量不确定度评定报告

1、测量过程

1.1、测量依据：GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：（0-25）mm尖头千分尺, 扩展不确定度U=1μm（k=2）。

1.4、被测对象：灭火器的筒体壁厚

1.5、测量要求：（0.9±0.07）mm

1.6、测量过程：用尖头千分尺直接检测推车式干粉灭火器筒体壁厚，检验前先确认零位是否准确，在尖头千分尺上直接读取推车式干粉灭火器筒体壁厚测量值，在检验表单上记录显示数值。

2、测量模型:

3、被测量的最佳估计值

被测量的最佳估计值是10次测量的算术平均值：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.91 |

4、测量不确定度分析：

测量不确定度的主要来源包括：

1）由于各种随机因素影响导致的测量重复性

2）尖头千分尺不准确

3）分辨力引入的测量不确定度（去掉）

5、标准不确定度分量的评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1，用A类方法评定。

根据10次测量值，用贝塞尔公式求得实验标准偏差。

，则

2）尖头千分尺不准引入的标准不确定度分量u2，用B类方法评定。

根据校准证书及检定规程的信息：外径千分尺的最大允许误差为±4μm，校准结果均不超过最大允许误差 ，则取值区间的半宽度为。

假设测得值在最大允许误差范围内均匀分布，取

u2=ak=0.0043mm=0.0023mm

- 分辨力引入的标准不确定度u3，用B类方法评定。

u3=0.29λ=0.29×0.01/2=0.0015mm

由于u1＞u3,因此分辨力已包含测量重复性引入的标准不确定度中，可忽略不计。

- 合成标准不确定度：

uc=u12+u22=0.002042+0.00232=0.0031mm

7、扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，扩展不确定度U=kuc=2×0.0031=0.0062mm

取1位有效数字，

8、测量结果的报告

与mm末位未对齐，需要对测量结果进行修约。

所以，灭火器的筒体壁厚测量结果为：

D=d±U=0.91mm±0.01mm(k=2)

评定人：