编号：0844-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 沪消消防科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 木材水分测试仪 | 2473554 | GM605 | ±0.4% | 电子天平级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/06/20 | √ |
| 质检部 | 微机控制电子万能试验机 | 0783 | WDW-100 | ±1.0% | 标准测力仪0.3级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/01/12 | √ |
| 质检部 | 灭火器水压试验爆破仪（压力） | Q-9 | SYBPY-C | ±0.10MPa | 智能压力校验仪0.05级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/06/20 | √ |
| 生技部 | 智能涡轮流量计 | 160271 | LDG200 | 1.0级 | 超声波流量计0.5级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/01/12 | √ |
| 生技部 | 游标卡尺 | 14013680 | （0～300）㎜ | ±0.04㎜ | 12块组5等 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/06/20 | √ |
| 生技部 | 精密压力表 | 2013.7.2311 | （0～1.6）MPa | 0.4级 | 压力校验仪0.05级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/01/12 | √ |
| 生技部 | 螺纹环规 | 16011302 | M30×1.5-6g | *U*＝5μm*k*=2 | 测长仪*U*＝0.3μm+1×10-6L，*k*=2； | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/01/12 | √ |
| 质检部 | 数显扭矩扳子 | 381024101 | WWJ3-135 | ±3.0% | 扭矩测量仪0.5级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022/01/12 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托厦门精量校准检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年7月11日~ 7月12日上午微信图片_20220124153411审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。