项目编号：0857-2022

审核员现场审核记录（二）

企业名称:江苏天正电气有限公司

审核员：

审核日期：2022年7月6日下午至2022年7月7日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《测量管理体系质量手册》，明确了总经理、管代、行政部、技术部、生产部、销售部的部门的计量职能以及相关人员的职责。 经查技术部、生产部等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 技术部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，2022年统计顾客满意度为98.16%。符合顾客满意度大于95%以上。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 技术部 生产部 行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了4项有具体指标，可测量的质量目标，包括： “a.关键过程测量设备计量确认100%；b.测量过程失控不超过24小时；c.顾客满意度≥95%；d.培训合格率100%”.查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》已分解到生产部、技术部、销售部、行政部。符合要求 查行政部《测量管理体系目标完成情况统计表》，各部门统计了2022年度1月-2022年度6月的质量目标完成情况，均已完成目标值。符合要求。 | 技术部 生产部 行政部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质量手册和程序文件，现行有效、受控，符合要求；查出厂检验报告计量单位使用正确符合要求。 | 技术部 行政部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 经确认公司到目前为止还没有测量软件。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关的管理评审、内审、质量目标、技术记录的保存期限为6年。 查2022.02.28“低压成套设备出厂检验报告”，记录包含时间、检检验人员、检验验依据、检验设备等信息，记录完整，符合要求。 | 生产部 行政部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查《测量设备台账》在生产部使用的出厂编号为2220109的“接地电阻测试仪”，检定日期为2022年05月06日，粘贴计量确认状态标识。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，测量设备纳入了测量管理体系管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由 “扬州市天域计量测试有限公司”出具的校准证书4份，被校准测量设备有：编号为21130843的双刻度游标卡尺、编号为211217606的绝缘电阻表、编号为2204242的耐电压测试仪、编号为 2220109的接地电阻测试仪，检定日期均为：2022年05月06日,与测量台账相符，符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 经确认公司现有测量设备对环境无特殊要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程及控制一览表》、《测量设备确认表》、对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对测量过程分关键和一般两类进行管理。 查《测量过程及控制一览表》1份，共有测量过程10个，关键过程1个，重要过程2个，一般过程7个。对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理，符合要求。 | 技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 校准过程中没有出现不合格测量设备，评审暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》，规定了测量设备的调正、封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施，符合标准的要求。 | 技术部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了《计量确认管理程序》。查《测量过程及控制一览表》，测量过程10个，关键过程1个，重要过程2个，一般过程7个。对关键测量过程均导出了计量要求。 查重要测量过程“低压开关柜耐受电压测量过程”的《计量要求导出和验证记录表》，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。查“低压开关柜耐受电压测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了 《测量不确定度管理程序》，规定了对高度控制测量过程校准测量设备要求进行测量不确定度评定。 “低压开关柜耐受电压测量过程”不属于高控过程。 | 技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 查企业《测量设备台账》，均委外检定或校准。检定校准服务机构1家为 “扬州市天域计量测试有限公司，能溯源到SI单位。符合要求。 查技术部，未提供出钢卷尺的编号为 91314A的校准证书，经确认未送检，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性的要求。 | 技术部 | 不符合01 |
| 16 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 顾客满意度度目标是95%，顾客满意度分析报告中满意度得分为98.16%，达到目标. | 销售部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 已对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程和测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业已按审核计划进行内部审核，不符合1项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《改进管理控制程序》，对内部审核体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。 对企业内部审核出现的1个不符合项已制定了纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查2022-06-05的《低压成套设备出厂检验报告》，质量记录能采用法定计量单位，满足要求。 企业没有强制检定的测量设备，不生产计量器具，无定量包装。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年度用水4683吨，用电684474度。共计折合84.52吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |