附3：

测量过程有效性确认记录

| 关键测量过程编号 |  | 202201 | 测量过程名称 | 非机织动态滤尘时阻力测量过程 | 测量过程规范编号 |  | RZHBCL-GF-202201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 阻力≤（120-200）Pa | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：全自动透气量仪器，（0～500）Pa，最大允许误差：±10.0Pa,不确定度为U=1.2（Pa）（k=2）。 测量方法：依据 GB12138-1989《袋式除尘器性能测试方法》及仪器使用说明书和相关操作规范。环境条件： 温度：28±10% 湿度：60%RH±10% 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看全自动透气量仪器，校准日期：2022年06月13日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2022年1月18日，用全自动透气量仪器对实物进行5次检测，平均值为1=175.6 Pa - 2022年6月16日，用全自动透气量仪器对实物进行5次检测，平均值为2=171.4 Pa 测量过程的扩展不确定度为 U=12.4 Pa （k=2） En=0.24 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.24<1，此测量过程有效。 确认人员： 许学龙 日期：2022年6月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |  |