附录A：

智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程不确定评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据JZ-032501004《加速度监测模块裸机检验指导书》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

  - 环境条件：温度：20℃±10℃。

1.3、检测设备：信号发生器，量程200mV，U=0.1mV，k=2。

1.4、被测对象：智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试：100 mV±5mV

1.5、测量过程：打开耐电压测试仪进行测量，此时信号发生器显示被测量数据。

2、数学模型

ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL ---测量结果

L----信号发生器读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.13.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

做A类评定测量：智能监控网关通道电压测试为100 mV，在信号发生器正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测物品连续测量10次，得到10个数据汇于表1。

表3    重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值mV | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值mV | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 |

被测物品的测量值的平均值：

x=k=1nxkn＝3.33mV

实验标准差

s=k=1nxk-x2n-1＝0.2mV

标准不确定度分量

u1=s=0.2mV

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

查信号发生器校准证书，量程在100mV时，U=0.1mV,k=2，则由设备示值误差引入的不确定分量为：

u2=0.1 2=0.05mV

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表4   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值u（xi） |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.2mV |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.05mV |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.22+0.052=0.2mV

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2，置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.2＝0. 4mV

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.4mV  k = 2