**测量设备溯源抽查表**

编号：0102-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏丙辰电子股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 标准铂电阻温度计 | 1098 | WZPB-2 | ±0.0025℃ | 标准铂电阻温度计一等高精度铂电阻测温仪±0.0015% | 中溯计量检测有限公司 | 2022.6.15 | √ |
| 生产部 | 流量检定装置 | 1006003 | BCRJ15-25 | 0.2级 | 金属量器标准装置0.025级 | 徐州市检验检测中心 | 2021.10.19有效期二年 | √ |
| 生产部 | 水表检验装置 | 486 | LS-5B | 0.2级 | 金属量器标准装置0.025级 | 徐州市检验检测中心 | 2021.10.19有效期二年 | √ |
| 品质部 | 数字压力计 | 10112716 | DL-3051DP | 0.5级 | 双活塞式压力真空计0.02级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.06.14 | √ |
| 品质部 | 绝缘电阻表 | 11063463 | ZC25-4 | 10级 | 可调式标准高阻箱0.2级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.06.14 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 0078 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 新沂市检验检测中心 | 2022.06.20 | √ |
| 生产部 | 电子地上衡 | 10040533 | LPF-3T | Ⅲ级 | 砝码M1、M12等级 | 新沂市检验检测中心 | 2022.06.20 | √ |
| 生产部 | 压力表 | YA0243561 | (0-4)MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 新沂市检验检测中心 | 2022.05.31 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托新沂市检验检测中心、徐州市检验检测中心、中溯计量检测有限公司三家机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年 06 月 30 日~ 06 月 30 日841e3a0acff788e15a661ec9f2df766审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。