项目编号：0102-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏丙辰电子股份有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年06月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 审核中，了解到自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 企业目前无新增产品。 | 管理层 销售部品质部 工程部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 审核中：查BC/QR1-2019《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 。品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2022年（7-12）月份及2022年（1-5）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 品质部 工程部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年04月（25-28）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年05月24日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理吴帅主持，由管理者代表陈铁成汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层品质部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件热量表配对温度传感器示值误差检定过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中未发现不符合情况。 审核中检查了内审中的不符合项的纠正措施，并对有效性进行了现场验证，符合要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层品质部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共64台件，分A、B类管理，抽查了在用的5件测量设备：编号1202006，LS-5B水表检验装置，检定日期2021年10月19日，有效期至2023年10月18日；编号17000319，G1螺纹塞规（通、止）校准日期2022年06月14日，溯源周期一年，编号19013383，L801温湿度表，校准日期2022年06月14日，溯源周期一年，编号50420，LX-A 橡胶硬度计，校准日期2022年06月15日，溯源周期一年，现场在用的测量设备张贴的计量确认合格标识与检定校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的产品水表、热量表的出厂检定时对室内环境有要求，检查了配备的温湿度计的校准证书在有效期内，并张贴了计量确认合格标识。 测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了BC/QR1.12-2019《外部方控制程序》，品质部和供应部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。审核中检查了今年企业确定的三家检定校准机构为新沂市检验检测中心、徐州市检验检测中心、中溯计量检测有限公司，提供了收集的这家校准机构的资质及相关的校准项目附件及《供方评价记录》，符合要求。 | 品质部 供应部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查了已识别的重要测量过程，水表流量检测、热量表流量检测、热量表配对温度传感器示值误差检定过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（水表检验装置、标准铂电阻温度计、热电偶热电阻测试仪、恒温槽、流量检定装置等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见热量表配对温度传感器示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 6.2.1程序 | 重点检查了编制的《测量过程及控制一览表》，企业一年来未有新增重要测量过程。检查了已识别的重要测量过程热量表配对温度传感器示值误差检定过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，符合标准的要求。 检查了工程部的受控技术文件BC/JS.PZ02《原材料检验验证规程》中铝电解电容器，引用标准GB 5993-86《电子设备用固定电容器》第四部分：分规范固体和非固体电解质铝电容器，已过期，非现行有效版本，不符合6.2.1条款。 | 品质部 工程部 生产部 | 是01 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 检查企业编制了BC/QR1.02-2019《顾客满意度收集分析控制程序》，企业销售部和品质部每年一次调查，对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。2022年04月13日品质部对内部顾客进行了满意度调查，内部顾客满意度为96.5%，达到目标95%的要求。销售部负责外部顾客满意度调查，目标为90%以上，实际满意度为95%，满足要求。 | 管理层销售部 品质部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年6月份至2022年5月份用电量10.56万kW.h，用水是企业采用自取的深井水，总能耗12.98tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的强检的测量设备用于安全防护的12只压力表，在有效期内使用，抽查其中一只压力表的检定证书：（0-0.6）MPa,1.6级，YW05034526,检定日期2022年05月31日，有效期至2022年11月30日，企业的产品不是定量包装产品。 | 品质部 生产部 工程部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 管理层销售部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的销售 产品的售后（或者产品维修） | 抽查了企业的销售合同：中标合同：中国人民解放军河北省军区保障局的智能水表采购安装合同，合同编号2021-JQ05-W1009，签订日期2021年07月16日 产品种类智能水表，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求，合同中有售后服务要求：保修范围，企业有数据服务器，对发生故障按合同要求进行处理。检查了现场产品的服务：BC/QR011《售后服务信息反馈记录》，返回企业的产品维修：BC/QR036《维修记录》，涉及的测量设备均列入测量设备台帐管控。 | 销售部 | 否 |