项目编号：0052-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：扬子江药业集团南京海陵药业有限公司

审核员：                                         审核日期： 2022年07月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业测量设备：紫外可见分光度计编号50097450、（0-2.5）MPa压力表编号50140799、电子天平编号50075205、10g砝码编号50100981、1260液相色谱仪编号501393424等测量设备均分别经过江苏省计量科学研究院和南京市计量监督检测院、广州广电计量检测股份服限公司、南京泰斯特检测技术有限公司等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,测量设备分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。 抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | QA QC 固体制剂1号车间 小容量注射剂1号车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业计量器具总台帐共2500件，各车间和部门建立分台帐，进行ABC分类管理。对测量过程进行识别按重要度采取控制措施，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查依帕司他片成品包装重量测量过程，测量要求识别正确，配备的由南京市计量监督检测院检定。测量设备已验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | QA QC 固体制剂1号车间 小容量注射剂1号车间 | 否 |

| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程依帕司他片成品包装重量测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，是否按控制规范规定的频次进行监视。 对关键测量过程持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件 | QA QC 固体制剂1号车间 小容量注射剂1号车间 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了HL-MSD-MS-002《测量不确定度评审管理程序》抽查关键测量过程依帕司他片成品包装重量测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | QA QC 固体制剂1号车间 小容量注射剂1号车间 | 否 |