编号：0121-2020-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 南京宁源智能仪表有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | HY74858 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.25级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 水表检定装置 | 052108 | XBJ-15-50 | Urel=1.7%,k=2 | 0.5级超声波流量计 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 千分尺 | JCO 10716 | （0-25）mm | ±4μm | 4等量块 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 质量法水表检定装置 | 1001200303 | YT-1001 | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 橡胶硬度计 | 9200041370 | HLX-AC | *U*=0.21HA *k*=2 | 邵氏硬度计检定装置0.1级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 深度游标卡尺 | JK601217 | （0-300）mm | ±0.04mm | 4等量块 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 217613 | JE3002 | *U*=0.04g*k*=2 | F1等级砝码 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
| 生产部 | 温湿度表 | NYT-001 | NYT-001 | U=0.4℃k=2 | U=0.15℃,k=2 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.08.06 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至江苏中宁计量科学科技有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |
| 审核日期： 2022 年7月6日577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。