编号：0650-2021-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 密封试验压力 | | 被测参数要求(含公差) | 5.7MPa 公差：（0～0.5）MPa | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | |  | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）   1. 密封压力试验控制要求为：5.7MPa（0～0.5）MPa，即（5.7～6.2）MPa；公差范围T=0.5 MPa. 2. 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.5×1/3=0.167 MPa。（取1/3）   3. 测量范围要求导出：测量要求（5.7～6.2）MPa，导出测量范围满足（0-10）MPa的测量要求 | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 电接点压力表/BY-38/S-003 | | （0-10）MPa | ±0.16 MPa | | YSZ-20220701-1094 | 2022.7.1 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 计量验证记录  1、选择测量范围：电接压力表测量范围为（0-10）MPa，测量范围满足要求。  2、密封压力试验的计量要求：测量最大允差△允为0.167 MPa。  测量设备的计量特性：（0-10）MPa压力表，准确度等级为1.6，允许的最大误差为±0.160 MPa。  将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较：0.160MPa＜0.167 MPa，基本达到测量过程的计量要求。  验证合格，符合要求。  验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字：  验证日期： 2022 年 7月8 日 | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已校准； 5. 测量设备验证方法正确。   我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84  审核员签名：    企业代表签字： 审核日期：2022年07月28日至7月29日 | | | | | | | |