目编号：0860-2021-2022

审核员监督审核记录

企业名称：福建泉牌阀门科技股份有限公司

审核员：                                     审核日期：2022年07月13日-14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况?产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业因疫情的影响，自去年以来，生产订单不饱满，处于亏损状态，目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量引起的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 品管部 销售部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，品管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定的内容和时间进行了统计考核，查2022年上半年的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。 | 品管部 销售部 生产 技术部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年05月20日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年06月05日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理梁鸿波主持，管代陈庆平及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，质量目标是适宜的，目前不需要更改，满足要求。 | 品管部 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方控制程序》，品管部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的测量设备的校准机构和去年一样，仍然为上海捷祥测控技术有限公司和福建省计量科学研究院，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 品管部 采购部 | 否 |
| 5 | 抽查企业3台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共45台件分A、B类管理，抽查了品管部及生产车间现场使用的测量设备：编号15120901，0.4级, (0-2.5)MPa，的精密压力表，有效期至2023.03.07；编号1001050070，规格型号（0-150）mm游标卡尺，有效期至2023.03.07；编号1809354，规格型号（0-1000）mm游标卡尺，有效期至2023.03.07；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的品管部实验室的测量设备对使用环境有要求，已配备了空调及温湿度计，温湿度进行了送检溯源，在有效期内，满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品管部 生产 技术部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查重要测量过程，外购件材料性能检测、阀杆调质硬度检测、阀体壁厚检测、阀门整机密封性检测、强度检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（万能试验机、里氏硬度计、超声波测厚仪、压力表等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查了阀杆硬度测量过程，详见《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品管部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了已识别的重要测量过程：材料性能检测、热处理硬度检测、尺寸检测、产品密封性及强度试验等，抽查了重要测量过程“阀杆硬度测量过程”：一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。对阀杆硬度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见 阀杆硬度测量过程《测量过程控制检查表》及附件《 阀杆硬度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 品管部 生产 技术部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制的《顾客满意度测量控制程序》，检查了2022年的内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96.7%，达到目标95%的要求。 检查了2021年6月至2022年4月的《外部顾客满意度统计分析表》调查情况，外部顾客对企业产品质量完美、售后服务态度及时，总体都很满意, 外部顾客满意度为94.85%，目标为≥85%，满足要求。 | 品管部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了阀杆硬度测量过程的监视记录及质量控制图，详见附件。 | 品管部 生产 技术部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 检查品管部实验室，现场使用的规格型号为WDW-50、出厂编号为CD130823的微机控制电子 万能试验机工作环境要求：温度：（10～35）℃，相对湿度（20～80）%RH,但企业未安装空调也未配备温湿度仪，不符合GB/T 19022-2003标准中6.3.2条款。 企业采取了纠正措施：已将品管部实验室，按要求安装了空调，配备了温湿度计，并将温湿度计列入《测量设备台帐》进行管控，检查了温湿度计的校准证书，有效期至2023年07月05日，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效,以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品管部 生产 技术部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品管部 生产 技术部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具1台件，主要是用于安全防护的1.6级的压力表（0～1.6）MPa,已按强检要求进行管理，检定日期2022年03月23日，有效期至2022年09月22日，在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 品管部 生产 技术部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2021年7月份至2022年6月份，合计约耗能1.42吨标煤，不是重点耗能企业。 | 生产 技术部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要企业形象广告宣传及产品招投标。 | 品管部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更情况。 | 品管部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业购销合同，需方福建蓝海市政园林建筑有限公司福州高新区分公司商标“泉牌”，签订时间2022年03月23日，产品名称：止回阀，闸阀、球阀、截止阀、蝶阀等产品，合同内容包括质量要求、技术标准、包装标准、验收标准等内容，提供了合同评审记录、生产通知单、发货通知单，顾客满意度调查表等，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |