
附3：
测量过程有效性确认记录表
	测量过程名称
	牌号999.994铅锭中铋含量的测定过程
	测量过程规范编号
	WYGF-09-04

	所在部门
	技术标准部
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：

1、测量设备：出厂编号为142606,测量范围为0.00039%-0.069%的直读光谱仪，不确定度Urel=6.2%,k=2
2、测量方法：GB/T4103.16-2009《铅及铅合金化学分析方法 第16部分：铜、银、铋、砷、锑、锡、

锌量的测定 光电直读发射光谱法》
3、环境条件：温度（15-30）℃,湿度(20-80)%RH
4、测量软件；无
5、操作者技能：检验员，经培训合格。
6、其他影响量：无振动

	有效性确认记录：
1、查出厂编号为142606的直读光谱仪的校准证书，校准日期：2021年07月01日，在有效期内使用，符合要求。

2、用比对法进行有效性确认：

1）2021年07月03日，用编号为142606的直读光谱仪测定牌号999.994铅锭中铋含量，取5次测量的平均值为
[image: image1.wmf]1

Y

=0.00058%；

2）2022年06月13日，用编号为142606的直读光谱仪测定牌号999.994铅锭中铋含量，取5次测量的平均值为
[image: image2.wmf]2

Y

=0.00057%；
此测量过程的扩展不确定度U＝0.000046%  k = 2，测量过程的有效性按下列计算：

En= 
[image: image3.wmf]U

2

Y

Y

2

1

-

=0.15
En=0.15＜1，此测量过程有效。

确认人员：孔林                                           日期：2022年06月13日

	变更记录:

	日期
	变更内容
	批准人

	
	
	



_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

