项目编号：0879-2021-2022

审核员监督（远程）审核记录（二）

企业名称：济源市万洋冶炼（集团）有限公司

审核员：

审核日期： 2022年07月11日上午至2022年07月12日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用了建立审核微信群传递审核相关资料及信息的方式） | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 本年度无新增测量设备。共有1507台测量设备纳入到测量管理体系管理。 ①查出厂编号为142606，型号规格为LABM12的直读光谱仪，校准日期为2021年07月01日，校准周期间隔为24个月，校准证书编号为ZS20182800W，校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”。 ②查器具编号为19041002，型号规格为20-9601-01-020的原子荧光光度计，校准日期为2022年04月20日，校准机构为“深圳华量校准检测有限公司”。 上述两台测量设备均有计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查技术标准部标液室2022年7月份的《环境监控记录》，记录的环境温湿度均满足要求。 | 技术标准部 生产运营部 各事业部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“牌号999.994铅锭中铋含量的测定过程”计量要求导出和验证记录，测量要求识别正确；所配备的测量设备已校准并进行了计量确认和验证。验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术标准部 生产运营部 各事业部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。共识别了测量过程200个，其中关键测量过程2个，重要测量过程16个。 查已识别的关键测量过程“牌号999.994铅锭中铋含量的测定过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为符合。 经查，企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“牌号999.994铅锭中铋含量的测定过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按照规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 技术标准部 生产运营部 各事业部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《牌号999.994铅锭中铋含量的测定过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 技术标准部 生产运营部 各事业部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外到17家有资质的机构进行检定校准，抽查： ①深圳中电计量测试技术有限公司，其机构注册号CNAS L10466； ②济源市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号； ③河南省中量计量器具校准有限公司，其机构注册号CNAS L11013。 抽查出厂编号为9999，规格型号SX2-4-13的箱式电阻炉，由“河南省中量计量器具校准有限公司”校准。校准日期2021年12月31日。量值均已溯源到SI单位。溯源抽查情况详见《测量设备溯源抽查表》。 查铅锌事业部，未提供出管理编号为DC-10/03-010、规格型号为TGT-500A的机械磅秤的检定或校准证书，经确认未送检。不符合GB/T19022-2003标准“7.3.2溯源性”条款要求。 | 技术标准部 生产运营部 各事业部 | 不符合02 |